2.821.099 РЭ
2.821.099 РЭ

[image: image1.jpg]ﬁ—-’I\ 42 1151
.. i NSEMHCK

TENJIONPUBOP ©

IIpeoOpa3oBaTeny TEPMOIIECKTPUICCKUE
tuna TIIII/TIIP-0192-16

2.821.099 P5

N\ ("
\_

PYKOBOJICTBO 110 OKCIIVIYATALIMNU





Содержание

31
ОПИСАНИЕ И РАБОТА


31.1
Назначение изделия


31.2
Технические характеристики


51.3
Комплектность изделия


51.4
Устройство и работа


51.5
Маркировка и пломбирование


61.6
Упаковка


62
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ


62.1
Подготовка к работе


72.2
Эксплуатационные ограничения


73
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ


84
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


85
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ


86
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


97
CВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


98
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ


99
УТИЛИЗАЦИЯ


10Приложение А (справочное) ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА И ИСПОЛНЕНИЯ




Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит     сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках преобразователей термоэлектрических типа ТПП/ТПР-0192-16 (далее – ТП, термопреобразователи), выпускаемых по ТУ 311-0226258.022-2005, и содержит   указания, необходимые для их правильной и безопасной эксплуатации. 

Перед эксплуатацией обслуживающий персонал должен внимательно ознакомиться с настоящим РЭ на изделие и пройти инструктаж по охране труда.

Пример записи при заказе:

ТПП-0192-16М-1600(1100)мм, R,кл.1, 0.4/0.4, 15Х25Т, В4

Перечень исполнений и пример записи при заказе с расшифровкой приведены в Приложении А.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

Преобразователи термоэлектрические предназначены для измерения температуры в следующих средах:

газообразные нейтральные и окислительные среды, не разрушающие материал защитной арматуры и не взаимодействующие с материалом термоэлектродов;

расплавы алюминия и другие расплавы, не разрушающие материал защитной арматуры.

Климатическое исполнение – обыкновенное В4 по ГОСТ Р 52931-2008, но при этом верхнее значение температуры окружающего воздуха до 
плюс 85 °С. 
1.2 Технические характеристики

	1.2.1
Условное обозначение исполнения: 
	см. стр.9, п.7

	1.2.2
Диапазон измеряемых температур, (С:

	для ТПП
	от 0 до +1300

	для ТПР
	от +600 до +1300

	1.2.3
Номинальная температура применения, (С:
	+1100

	1.2.4
Условное обозначение номинальной статической 
характеристики преобразования (НСХ) по ГОСТ Р 8.585-2001:

	для ТПП (нужное подчеркнуто)
	S
	R

	для ТПР
	B

	1.2.5
Класс допуска по ГОСТ 6616-94:

(нужное подчеркнуто)
	1
	2

	1.2.6
Пределы допускаемого отклонения от НСХ                                термопреобразователя Δд по ГОСТ 6616-94, °С:

	а) для ТПП класс допуска 1:

	в диапазоне температур от 0 (С до +1100 (С
	±1

	при температуре св. +1100 (С
	±[1+0,003(t-1100)]

	класс допуска 2:

	в диапазоне температур от 0 (С до +600 (С
	±1,5

	при температуре св. +600 (С
	±0,0025t

	б) для ТПР, класс допуска 2: 
	±0,0025t

	(t – температура измеряемой среды, °С)

	1.2.7
Пределы допускаемого отклонения от НСХ с учетом                    дополнительной погрешности от теплоотвода по арматуре ΔР, °С:

	а) для ТПП класс допуска 1:

	в диапазоне температур от 0 (С до +1100 (С
	±1,3

	при температуре св. +1100 (С
	±1,3[1+0,003(t-1100)]

	класс допуска 2:

	в диапазоне температур от 0 (С до +600 (С
	±2,4

	при температуре св. +600 (С
	±0,004t

	б) для ТПР, класс допуска 2: 
	±0,005t


	1.2.8
Электрическое сопротивление изоляции между чувствительным элементом (ЧЭ) и металлической частью защитной арматуры при          температуре окружающего воздуха (25(10) (С и относительной влажности 
от 30 до 80%, не менее 100 МОм.

	1.2.9
Материал защитной арматуры (до погружаемой части):

	для ТПП/ТПР-0192-16:
	сталь 12Х18Н10Т

	для ТПП/ТПР-0192-16М:
	сталь 15Х25Т

	1.2.10
Материал погружаемой части:

	для ТПП/ТПР-0192-16:
	графит БСГ-30 с внутренним корундовым чехлом

	для ТПП/ТПР-0192-16М:
	графит БСГ-30 с внутренним 
газоплотным чехлом с содержанием Al2O3 ≥ 99,7% 

	1.2.11
Показатель тепловой инерции, с, не более:
	500

	1.2.12
Устойчивость к механическим воздействиям по 
ГОСТ Р 52931-2008:
	N2

	1.2.13
Степень защиты от воздействия пыли и воды по 
ГОСТ 14254-2015:

	для ТПП-0192-16, ТПР-0192-16:
	IP65

	для ТПП-0192-16М, ТПР-0192-16М:
	IP66

	1.2.14
Габаритные размеры и масса см. Приложение А.

	1.2.15
Средняя наработка до отказа (ресурс) в стационарных условиях эксплуатации при номинальной температуре применения, ч, не менее:

	( при измерениях в расплавах:
	4000

	( при измерениях в газовых средах:
	6000

	Примечание – Предприятие-изготовитель не гарантирует заданный ресурс при наличии термоудара (см. раздел 2).


	1.2.16
Сведения о содержании драгоценных металлов, г: 

	Для ТПП

платина ПлТ ____________________

платинородий ПР-10 _____________

платинородий ПР-13 _____________
	для ТПР

платинородий ПР-30 ____________

платинородий ПР-6______________


1.3 Комплектность изделия

	Термопреобразователь
Руководство по эксплуатации 
	– 1 шт.

– 1 экз.


1.4 Устройство и работа

1.4.1
Измерение температуры основано на явлении возникновения в цепи термопреобразователя термоэлектродвижущей силы при разности температур между его рабочими и свободными концами. Величина       термоэлектродвижущей силы зависит от этой разности температур и    фиксируется потенциометром. 

1.4.2
Измерительным узлом термопреобразователя является термоэлектрический чувствительный элемент (термопара типа ТПП или ТПР).

1.4.3
Свободные концы чувствительного элемента термопреобразователя подключены к контактам контактодержателя, расположенного в   головке термопреобразователя. Положительный платинородиевый         термоэлектрод присоединяется к контакту «1».

1.4.4
Термопреобразователи относятся к невосстанавливаемым,           одноканальным, однофункциональным, неремонтируемым изделиям.

1.4.5
Конструкция термопреобразователя – неразборная.

Примечание – Допускается внесение изменений в конструкцию         изделия, не влияющих на функциональное назначение, присоединительные размеры и технические характеристики изделия. Допускается изменение материалов в составе изделия в одностороннем порядке без изменения качественных, метрологических и технических характеристик и функциональных свойств выпускаемой продукции без уведомления заказчика.
1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1
На табличке, прикрепленной к корпусу ТП, или на бирке ТП должны быть указаны: 

–
товарный знак предприятия-изготовителя;

–
обозначение типа ТП; 

–
дата выпуска (год, месяц);

–
условное обозначение НСХ;

–
класс допуска;

–
диапазон измеряемых температур;

–
порядковый номер ТП по системе нумерации предприятия-изготовителя.

1.5.2
Маркировка транспортной тары ТП должна соответствовать чертежам предприятия-изготовителя и содержать манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Верх» по ГОСТ 14192-96.

Маркирование транспортной тары должно быть произведено любым способом, обеспечивающим четкость и сохранность надписей при       транспортировании.

1.6 Упаковка

1.6.1
Упаковка должна соответствовать категории упаковки КУ-1 по ГОСТ 23170-78.

1.6.2
Вариант внутренней упаковки ВУ-1, вариант временной защиты В3-0 по ГОСТ 9.014-78.

1.6.3
Упаковывание должно производиться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 15 °С до плюс 40 °С и     относительной влажности до 80 %. В воздухе не должно быть вредных и агрессивных примесей.

1.6.4
Транспортная тара должна быть выполнена по чертежам                        предприятия-изготовителя с учётом требований ГОСТ 5959-80. В                     экспортном исполнении и в районы с тропическим климатом и Крайнего Севера, а    также при транспортировании морским путем, транспортная тара должна быть выполнена по чертежам предприятия-изготовителя в          соответствии с требованиями ГОСТ 2991-85 и ГОСТ 24634-81 и                     дополнительными        требованиями договора. 

1.6.5
Масса груза ТП не должна превышать– 50 кг. 

1.6.6
В каждое грузовое место ТП должен быть вложен упаковочный лист, содержащий следующие данные:

–
условное обозначение ТП;

–
количество;

–
количество мест в партии;

–
дата упаковывания;

–
порядковые номера ТП по системе нумерации предприятия-изготовителя;

–
подпись или штамп ответственного за упаковывание;

–
штамп ОТК.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Подготовка к работе 

2.1.1
Распаковать термопреобразователь и проверить комплектность.

2.1.2
Произвести внешний осмотр. На поверхности защитного чехла не должно быть трещин. Проверить соответствие габаритных размеров и маркировки полярности. Проверить соответствие паспортной таблички   основным техническим характеристикам в руководстве по эксплуатации.

2.1.3
Выдержать термопреобразователь после извлечения из       упаковки при температуре (25(10) (С и относительной влажности от 30 % до 80% в течение (1-2) часов.

2.1.4
Снять крышку с головки термопреобразователя.

2.1.5
Проверить целостность термопары омметром. При наличии   обрыва термопреобразователь бракуется и заменяется новым.

2.1.6
Подсоединить удлиняющие провода с соблюдением полярности к контактам в головке термопреобразователя. 

2.1.7
Проверить целостность цепи после подключения к контактам контактодержателя удлиняющих проводов. 

2.1.8
Проверить электрическое сопротивление изоляции между    чувствительным элементом и металлической частью арматуры                мегаомметром при испытательном напряжении 100 В. 

2.1.9
Установить крышку.

2.1.10
Установить термопреобразователь в соответствующее гнездо и подключить к вторичному прибору.

2.2 Эксплуатационные ограничения 

2.2.1
Термопреобразователь не должен подвергаться термоудару (резкому нагреванию и охлаждению). 

2.2.2
При установке фиксация термопреобразователя должна      производиться за металлическую часть защитной арматуры.

2.2.3
После установки термопреобразователя для предотвращения перегрева головки произвести герметизацию зазора между                             термопреобразователем и футеровкой печи огнеупорной замазкой.

2.2.4
Для увеличения срока службы демонтаж исправного                   термопреобразователя допускается только при поверке.

2.2.5
Температура зоны перехода от чехла из графита БСГ к          металлической части изделия не должна превышать в рабочих условиях эксплуатации плюс 800 ºС.

2.2.6 Температура головки ТП не должна превышать плюс 85°С

3 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

3.1
Настоящий раздел устанавливает методику периодической    поверки термопреобразователей. Требования к организации, порядку    проведения и формы представления результатов поверки согласно приказу Минпромторга России от 31 июля 2020г. № 2510 «Об утверждении     порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке.» Межповерочный интервал 1 год.

3.2
Операции поверки, средства поверки, требования безопасности, условия поверки, подготовка и проведение поверки, обработка и         оформление результатов поверки по ГОСТ 8.338-2002. 

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1
При монтаже, демонтаже и обслуживании термопреобразователей во время эксплуатации на объекте необходимо соблюдать меры предосторожности от получения ожогов и других видов поражения в соответствии с правилами техники безопасности, установленными на объекте.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

5.1
Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 (навесы или помещения, где колебания температуры и                     влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом         воздухе), для морских перевозок в трюмах – условиям хранения 3 по 
ГОСТ 15150-69.

5.2
Транспортирование термопреобразователей в упаковке               предприятия-изготовителя должно производиться всеми видами                                транспорта в крытых транспортных средствах (авиатранспортом – в                отапливаемых, герметизированных отсеках, кроме термопреобразователей с длиной   монтажной части 2000 мм) в соответствии с правилами                   перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.3
Условия хранения в складских помещениях по 
ГОСТ Р 52931-2008 распространяются на поставщика и потребителя.
5.4
Не допускается хранение термопреобразователей без упаковки в помещениях, содержащих газы и пары, вызывающие коррозию.
5.5
Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования термопреобразователи, упакованные в транспортную тару, не должны           подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки транспортной тары должен исключать возможность их                 перемещения.
6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1
Изготовитель гарантирует соответствие ТП требованиям       технических условий при соблюдении условий транспортирования                 монтажа, эксплуатации и хранения.

6.2
Гарантийный срок эксплуатации преобразователей                    термоэлектрических – до 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты изготовления, в пределах ресурса.

6.3
Гарантийный срок хранения ТП не более 6 месяцев со дня      изготовления.
7 CВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Термопреобразователь ТП__-0192-16















, №




, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями      государственных стандартов и технических условий                                    ТУ 311-0226258.022-2005, признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК: 

	М. П. 


	_______________________
(личная подпись)
	___________________
(расшифровка подписи)

	_________________________
(год, месяц, число)
	


Первичную поверку произвел:

	М. П. 


	_______________________
(личная подпись)
	___________________
(расшифровка подписи)

	_________________________
(год, месяц, число)
	


8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Термопреобразователь упакован согласно требованиям,               предусмотренным в действующей технической документации.

	______________________
(должность)
	_______________
(личная подпись)
	____________________
(расшифровка подписи)

	______________________
(год, месяц, число)
	
	


9 УТИЛИЗАЦИЯ

9.1
Термопреобразователи, содержащие драгоценные металлы, после выхода из эксплуатации подлежат разбору. Драгоценные металлы следует извлечь и отправить на вторичную переработку.

9.2
Для разбора и утилизации термопреобразователи передаются в специализированную организацию по утилизации. Утилизация                     осуществляется в соответствии с действующими на момент утилизации нормами и правилами, принятыми на территории РФ.

Приложение А
(справочное)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА И ИСПОЛНЕНИЯ

[image: image4.png]AL

0ce





Рисунок А.1 – ТПП/ТПР-0192-16
Таблица А.1 – Габаритные размеры и масса
	Условное обозначение
исполнения
	Длина монтажной части L, мм
	Длина погружаемой части l, мм*
	Масса, кг, не более

	ТПП-0192-16-800-500

ТПР-0192-16-800-500
	800
	500
	3,0

	ТПП-0192-16-1000-500

ТПР-0192-16-1000-500
	1000
	500
	3,6

	ТПП-0192-16-1000-740

ТПР-0192-16-1000-740
	1000
	740
	3,7

	ТПП-0192-16-1250-740

ТПР-0192-16-1250-740
	1250
	740
	4,3

	ТПП-0192-16-1250-1100

ТПР-0192-16-1250-1100
	1250
	1100
	4,6

	ТПП-0192-16-1600-1100

ТПР-0192-16-1600-1100
	1600
	1100
	5,6

	ТПП-0192-16-1600-1460

ТПР-0192-16-1600-1460
	1600
	1460
	5,8

	ТПП-0192-16-2000-1460

ТПР-0192-16-2000-1460
	2000
	1460
	6,8

	ТПП-0192-16-2000-1600

ТПР-0192-16-2000-1600
	2000
	1600
	6,9

	Диаметр термоэлектродов: 0,5/0,5 мм

	*Не допускается погружение металлической части защитной арматуры в расплав. 


[image: image5.png]



Рисунок А.2 – ТПП/ТПР-0192-16М
Таблица А.2 – Габаритные размеры и масса

	Условное обозначение
исполнения
	Длина монтажной части L, мм
	Длина погружаемой части l, мм*
	Масса, кг, не более

	ТПП-0192-16М-800-500

ТПР-0192-16М-800-500
	800
	500
	3,0

	ТПП-0192-16М-1000-500

ТПР-0192-16М-1000-500
	1000
	500
	3,6

	ТПП-0192-16М-1000-740

ТПР-0192-16М-1000-740
	1000
	740
	3,7

	ТПП-0192-16М-1250-740

ТПР-0192-16М-1250-740
	1250
	740
	4,3

	ТПП-0192-16М-1250-1100

ТПР-0192-16М-1250-1100
	1250
	1100
	4,6

	ТПП-0192-16М-1600-1100

ТПР-0192-16М-1600-1100
	1600
	1100
	5,6

	ТПП-0192-16М-1600-1460

ТПР-0192-16М-1600-1460
	1600
	1460
	5,8

	ТПП-0192-16М-2000-1460

ТПР-0192-16М-2000-1460
	2000
	1460
	6,8

	ТПП-0192-16М-2000-1600

ТПР-0192-16М-2000-1600
	2000
	1600
	6,9

	Диаметр термоэлектродов: 0,4/0,4 мм 

	*Не допускается погружение металлической части защитной арматуры в расплав.


	Пример записи при заказе 

ТПП-0192-16М-1600(1100)мм, R,кл.1, 0.4/0.4, 15Х25Т, В4, 2 шт

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество

	
	
	
	
	
	
	
	Климатическое исполнение

	
	
	
	
	
	
	Материал защитной         арматуры

	
	
	
	
	
	Диаметр термоэлектродов

	
	
	
	
	Класс допуска1

	
	
	
	Номинальная статическая характеристика2

	
	
	Длина монтажной части L, мм (длина погружной части l, мм)3

	
	Исполнение термопреобразователя

	Преобразователь термоэлектрический платиновый


Примечания
1. Класс допуска 2 - не указывается (по умолчанию), указывается кл.1.

2. Для ТПР НСХ не указывается, для ТПП S – не указывается                      (по умолчанию); указывается НСХ R.

3. Допускается изготовление по спецзаказу с другими монтажными длинами L, не указанными в таблицах (не более 2000 мм), а также с другими длинами     погружаемой части l. 

	


Продукция произведена ООО «ЧТП»

ЧТП 2026
Контактная информация:
	[image: image6.jpg]Ty

=

NPUEOP




	           Адрес:
	454047, Россия, Челябинск,

ул. Павелецкая 2-я, д. 36, стр. 3, оф. 203

	
	Телефон:
	+7 (351) 725-76-97 (многоканальный)

	
	E-mail:
	sales@tpchel.ru

	
	Сайт:
	www.tpchel.ru


12
11

