35

[image: image1.png]T
TEnno%E“d‘ﬁ 0K 42 1710

% MPEOBPA30BATE/Ib HOPMVPYHOLLIVIA 2000HM @

3.211.013 P2

@ PYKOBOMCTBO MO SKCMNYATALAM





СОДЕРЖАНИЕ
	ВВЕДЕНИЕ
	3

	1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
	4

	1.1 Назначение
	4

	1.2 Основные функции
	5

	1.3 Технические характеристики
	8

	1.4 Условия эксплуатации  
	11

	1.5 Конструкция преобразователя
	12

	2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
	12

	2.1 Эксплуатационные ограничения
	12

	2.2 Подготовка к работе
	14

	2.3 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
	16

	2.3.1 Операции и средства поверки

2.3.2 Внешний осмотр 

2.3.3 Испытание изоляции на электрическую прочность

2.3.4 Измерение электрического сопротивления изоляции

2.3.5 Проверка индикации

2.3.6 Определение основной погрешности

2.3.7 Оформление результатов поверки

3 ХРАНЕНИЕ
	16
18
19
19
20
20 
23
24

	4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ А – Габаритные размеры
ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Монтаж преобразователей
ПРИЛОЖЕНИЕ В – Схемы подключений преобразователей
ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Схемы подключения для поверки преобразователей
	24
25
26
27
30


	
	В связи с постоянной работой по совершенствованию изделий, повышающей их надежность, расширяющей функциональные возможности и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены изменения не отраженные в настоящем издании.


ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения преобразователей нормирующих 2000НМ и содержит необходимый объем сведений и иллюстраций, достаточный для их правильной эксплуатации (использования, транспортирования, хранения, технического обслуживания). 

Преобразователи являются:

· одноканальными (по числу преобразуемых сигналов);

· без гальванической связи между входными и выходными цепями;

· по метрологическим свойствам – средствами измерений.

Преобразователи имеют климатические исполнения:

–
УХЛ4.2 для общепромышленного применения, но для работы при температуре окружающей среды от минус 10 до 50 °С, верхнем значении относительной влажности 80 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

–
тропическое О4.2 для поставки на экспорт в страны с тропическим климатом, но для работы при температуре окружающей среды от минус 10 до 50 °С, верхнем значении относительной влажности 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Преобразователи могут применяться в металлургической, машиностроительной, нефтехимической и других отраслях промышленности.
Пример записи обозначения преобразователя при заказе и в документации другой продукции:

[image: image2.png]MpeoBpasosatens HopMupywwuii 2000HM 1212
3

L 0-300 'C, 04.2, TY 311-00226253.094 2 ur.
2 3 4 5





1 – обозначение исполнения (смотри таблицу 1);
2 – обозначение номинальной статической характеристики, диапазон преобразования (смотри таблицу 2);

3 – климатическое исполнение (только для О4.2, по умолчанию УХЛ4.2);

4 – обозначение технических условий, по которым выпускается преобразователь;
5 – количество.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.1
Нормирующие преобразователи 2000НМ (в дальнейшем – преобразователи) предназначены для преобразования в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока сигналов от термопар и термометров сопротивления и сигналов постоянного тока и напряжения 

1.1.2 Преобразователи имеют исполнения, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

	Обозначение исполнения
	Тип датчика, входной сигнал
	Диапазон изме-нения выход-ного сигнала, мА

	1211
	Термопары  К, L, S
	От 0 до 5

	1212
	
	От 4 до 20

	3211
	Термопары  В, 

сигналы тока и напряжения
	От 0 до 5

	3212
	
	От 4 до 20

	2311
	Термометры сопротив-ления, схема подключения 3-х проводная
	От 0 до 5

	2312
	
	От 4 до 20

	2411
	Термометры сопротив-ления, схема подключения 4-х проводная
	От 0 до 5

	2412
	
	От 4 до 20


1.2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

1.2.1 Преобразователи имеют:

– канал преобразования в выходной токовый сигнал входного сигнала;

– устройство сигнализации.

1.2.2 Номинальная статическая характеристика канала преобразования линейная и определяется формулой:


[image: image3.wmf],

)

(

H

Н

В

Н

H

В

I

X

X

X

X

I

I

I

+

-

-

-

=

                              (1) 

где I – текущее значение выходного тока канала преобразования, мА;

      IH, IB – нижний, верхний пределы изменения выходного тока канала преобразования соответственно, мА;

      Х – текущее значение преобразуемого параметра, единицы преобразуемой физической величины;

     Хн, Хв – нижний, верхний пределы диапазона преобразования, единицы преобразуемой физической величины.
  1.2.3 Входные сигналы, их номинальные статические характеристики, диапазоны преобразования и пределы допускаемой основной приведенной погрешности в процентах от нормирующего значения приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Номинальная статическая характеристика входного сигнала 
	Диапазон преобразования, °С
	Пределы допускаемой ос-новной погрешности преобразования, %

	Термопары

	L
	от минус 50 до 150; от минус 50 до 200; от 0 до 150; от 0 до 200; от 0 до 300; от 0 до 400; от 0 до 600; от 200 до 600.
	±0,5

	К
	от 0 до 400; от 0 до 600; от 0 до 800; от 0 до 900; от 0 до 1100; от 0 до 1300; от 200 до 600; от 200 до 1200; от 400 до 900.
	

	S
	от 0 до 1300; от 0 до 1600.
	

	B
	от 300 до 1600.
	±0,25

	Примечание – компенсация температуры свободного спая - внутренняя


Продолжение таблицы 2
	Номинальная статическая характеристика входного сигнала 
	Диапазон преобразования, °С
	Пределы допускаемой ос-новной погрешности преобразования, %

	Термометры сопротивления

	50П
	от 0 до 100; от 0 до 150
	±0,5 (±0,5*)

	
	от 0 до 200; от 0 до 300; от 0 до 400; от 0 до 500; от 200 до 500.
	±0,25 (±0,5*)

	100П
	от минус 120 до 30; от минус 70 до 180; от 0 до 100; от 0 до 200; 

от 0 до 300.
	

	50М
	от 0 до 150; от 0 до 180; 
	±0,25 (±0,5*)

	
	от минус 50 до 50; от минус 50 до 100; от 0 до 100.
	±0,5 (±0,5*)

	100М
	 от минус 25 до 25; от 0 до 50; 
	

	
	от минус 50 до 50; от минус 50 до 100; от 0 до 100; от 0 до 150; от 0 до 180.
	±0,25 (±0,5*)

	Примечания:
1 Схема подключения термометров сопротивления 3-х или 4-х проводная.

2 * – пределы доп. осн. погрешности для 3-х проводной схемы.

3  Измерительный ток не более 2 мА.

	Сигналы по ГОСТ 26.011

	Напряжение
	От 0 до 10 мВ, от 0 до 5 В,
от 0 до 10 В
	±0,25

	Сила тока, мА
	От 0 до 5; от 4 до 20 
	


За нормирующее значение принимают разность верхнего и нижнего пределов преобразования
1.2.4
Сопротивление каждого провода линии связи термометров сопротивления с преобразователями не должно превышать 25 Ом.

Суммарное сопротивление линии связи и внутреннего сопротивления термопар не должно превышать 250 Ом.

1.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.3.1 Основные технические характеристики преобразователей приведены в таблице 3
Таблица 3
	Наименование характеристики


	Значение

	Канал преобразования

	Диапазон изменения выходного сигнала, мА
	От 4 до 20 
	От 0 до 5

	Нагрузочное сопротивление, Ом, не более
	500
	2000

	Устройство сигнализации

	Количество уставок
	1

	Пределы изменения уставки
	От 0 до 1 В

	Зависимость между значениями уставки У и входного сигнала Х
	У = 0,2+
[image: image4.wmf]Н

В

Н

X

X

X

X

-

-

∙0,8; В (2)
	У = 
[image: image5.wmf]Н

В

Н

X

X

X

X

-

-

, В (2)

	Выходной сигнал – контакты реле с
коммутирующей способностью
	
Напряжение не более 220 В при токе не более  3 А.

	Пределы допустимой основной приведенной погрешности от нормирующего значения
	±1 %

	Зона возврата от диапазона преобразования, не более 
	±1 %


1.3.2
Электрическое питание преобразователей должно осуществляться напряжением от 187 до 242 В, частотой (50 ± 1) Гц.

1.3.3
Мощность, потребляемая преобразователем при номинальном напряжении питания, не превышает 4 В·А.


1.3.4 Преобразователи имеют индикацию о включении питания и об обрыве датчика.

1.3.5 Масса преобразователей не превышает 0,4 кг.

1.3.6 Габаритные размеры преобразователей указаны в приложении А. 
1.3.7
 Пульсация выходного сигнала не превышает 0,25 % от произведения верхнего предела изменения выходного сигнала на номинальную нагрузку.

1.3.8 Электрическая изоляция цепей преобразователей относительно корпуса и между собой при температуре окружающего воздуха (23 ± 5) °С и относительной влажности не более 80 % выдерживает в течение 1 мин испытательное напряжение переменного тока практически синусоидальной формы частотой 50 Гц согласно таблице 4.

1.3.9
Электрическое сопротивление изоляции цепей преобразователей относительно корпуса и между собой не менее значений, указанных в таблице 4.
1.3.10 Степень пылевлагозащиты преобразователей – IP20 по ГОСТ 14254-2015.

   Таблица 4
	Проверяемые цепи
	Испытательное напряжение, В, для исполнений
	Сопротивление изоляции, МОм, для исполнений

	
	
	УХЛ4.2
	О4.2

	
	УХЛ4.2
	04.2
	t=(23±5) °С
	t=(50±3) °С
	влажность 98 %

	Силовая цепь от-носительно цепей сигнализации, вы-ходной, входной 
	1500


	900
	40
	10
	1

	Цепь сигнализации относительно цепей входной, выходной 
	1500


	1000
	100
	20
	1

	Выходная цепь относительно входной цепи 
	250


	250


	100
	20
	1


1.3.11 Пределы допускаемой дополнительной погрешности при воздействии влияющих факторов должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 5.

1.3.12
Средняя наработка на отказ (при температуре окружающего воздуха (25 ± 10) °С и относительной влажности до 80 % составляет не менее 33000 ч.

1.3.13
Средний срок службы до списания не менее 12 лет. 

   Таблица 5
	Влияющий фактор
	Пределы допустимой дополнительной погрешности 

	Изменение температуры окружающей среды
	0,5 допустимого предела основной погрешности на каждые 10 °С, %/10 °С

	Изменение напряжения питания на минус 15 % (плюс 10%) от номинального значения
	0,5 допустимого предела основной погрешности, %

	Воздействие магнитного поля напряженностью 400 А/м, образованного переменным током (50 ± 1) Гц
	

	Воздействие помехи нормального вида с действующим значением, равным 50 % от диапазона изменения входного сигнала
	

	Воздействие уменьшения сопротивления нагрузки канала преобразования на 25 % от номинального значения
	


1.4 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

    1.4.1 Преобразователи предназначены для работы в закрытых помещениях без агрессивных сред при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50 °С и верхнем значении относительной влажности 80 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

1.5 КОНСТРУКЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

 1.5.1 Конструктивно преобразователь выполнен в корпусе, предназначенном для монтажа на DIN-рейку 35 мм, евростандарт DIN VDE 0611, или на стену. Способы установки приведены в приложении Б.
Изготовитель оставляет за собой право, предусматривающее возможность изменения материалов и компонентов в составе изделия в одностороннем порядке без изменения качественных, метрологических и технических характеристик, а также функциональных свойств выпускаемой продукции без уведомления заказчика.


2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

При обслуживании, испытаниях преобразователей необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Госэнергонадзором.

Преобразователи должны обслуживаться персоналом, имеющим квалификационную группу по технике безопасности при эксплуатации электроустановок не ниже II.

По способу защиты человека от поражения электрическим током преобразователи соответствуют классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

При работе преобразователи должны быть заземлены.

Подключение разъемов, замену вставки плавкой и ремонтные работы необходимо производить при отключенном напряжении питания.

Ремонтные работы, подключение разъемов и замену элементов необходимо проводить при отключенном источнике питания.

Требования безопасности при испытании изоляции и измерении ее сопротивления по ГОСТ Р 52931-2008.
2.2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.2.1 РАСПАКОВКА

Картонные коробки с преобразователями вскрыть, проверить комплектность.

Выдержать преобразователь в таком положении не менее 48 ч при температуре (20 ( 10) С( и относительной влажности воздуха (60 ( 20) %. При распаковке удары не допускаются.

2.2.2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для приведения преобразователя в действие необходимо произвести следующую подготовку.

Включить преобразователь, при этом должен засветиться индикатор включения прибора. Прогреть преобразователь в течение не менее 30 мин.

Преобразователь готов к работе

2.2.3 МОНТАЖ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ
Преобразователь следует устанавливать в помещении с чистым сухим воздухом и незначительно меняющейся температурой.

Монтаж преобразователя осуществить в соответствии с приложением Б, по схеме приложения В. 

Внешние подключения преобразователей осуществляется проводом сечением 0,35-0,5 мм2.

Подключение внешних связей необходимо производить следующим образом:

· зачистить провод от изоляции на длину примерно 15 мм;

· сложить зачищенную часть вдвое;
· ослабить поджимающий винт и вставить конец провода под контактную пружину;

– поджать пружину винтом.

Во избежание наводок не устанавливать преобразователи вблизи мощных источников электромагнитных полей.

Сигналы от термопар подключайте термокомпенсационными проводами. Термопары с номинальной статической характеристикой (НСХ) В допускается подключать медными проводами.

Типы компенсационных проводов приведены в приложении В.

2.2.4 НАСТРОЙКА СИГНАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
Рассчитайте значение уставки, пользуясь формулой (2). Подключите питание к преобразователю, на лицевой панели загорится светодиод «Сеть».

Резистором «Уставка» задайте рассчитанное значение уставки с точностью ±5 мВ. Контроль значения осуществляйте вольтметром, подключенным к клеммам КОНТ.

Преобразователь готов к работе.

2.2.5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВО ВЗРЫВОПАСНОЙ ЗОНЕ
Подключение осуществите при помощи барьеров искрозащиты, например РИФ-П1111-DIN и РИФ-П1142-DIN. 

Преобразователи и барьеры предназначены для размещения вне взрывоопасных помещений.

В этом случае датчик можно размещать во взрывоопасной зоне. Схемы подключения приведены в приложении В.

Барьеры можно заказать вместе с преобразователями.

2.3 
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Настоящая методика распространяется на первичную поверку при выпуске из производства, первичную поверку после ремонта и периодическую в процессе эксплуатации. 

При поверке должны применяться средства, указанные в настоящем разделе. 

Интервал между поверками составляет 1 год.

2.3.1
Операции и средства поверки

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 6 и применяться оборудование и средства поверки, приведенные в таблице 7.
Таблица 6
	Наименование операции поверки
	№ пункта

	1 Внешний осмотр
	2.3.2

	2 Испытание изоляции на электрическую прочность
	2.3.3

	3 Измерение электрического сопротивления изоляции
	2.3.4

	4 Проверка индикации
	2.3.5

	5 Определение основной погрешности и зоны возврата сигнализации
	2.3.6


Таблица 7 – Cредства поверки

	Наименование
	Основные характеристики, необходимые для поверки преобразователей
	Рекомендуе-мый тип

	Калибратор стандартных сигналов
	Диапазон воспроизве​дения: 

– напряжений 0 – 10 В с точностью до 0,1% от диапазона;

– тока 0-20 мА, точность 
5 мкА.


	КИСС-03

	Термостат
	Временная нестабильность не более (0,05 °С за время поверки прибора
	Любой, аттес-тованный метрологическ-ой службой

	Магазин сопротивлений
	Класс 0,02; цена деления 0,01; диапазон не менее 300 Ом
	МСР-60М

	Мегаомметр
	Номинальное рабочее напря​жение 500 и 100 В; основная погрешность ±2,5 %.
	Ф4101

	Термометр
	0-50 °С, цена деления 0,1 °С
	ТЛ

	Барометр
	84-106,7 кПа
	М-110

	Цифровой вольтметр
	Приведенная погрешность не хуже ±0,015 %; диапазон измерения от 0 до 20 В
	КИСС-03

	Автотрансфор-матор
	180-250 В; 100 ВА
	РНО-250-0,5М


Продолжение таблицы 7
	Наименование
	Основные характеристики, необходимые для поверки преобразователей
	Рекомендуе-мый тип

	Термоэлектро-дные (компен-сационные) 
	Погрешность аттестации не более 0,15 % от диапазона измерения
	Любые аттес-тованные ор-ганами метро-логической службы

	Примечание – Возможно применение средств измерений 
и оборудования любых типов, основные характеристики которых не хуже приведенных


Условия поверки и подготовка к ней

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

· температура окружающего воздуха (20 ± 2) °С 

· относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;

· атмосферное давление от 86 до 106 кПа;

· напряжение питания (220 ± 4,4) В;

· частота тока питания (50 ± 1) Гц;

· коэффициент высших гармоник питающей сети не более 5 %;

· отсутствие внешних электрических и магнитных полей (кроме земного), влияющих на работу преобразователей;

· отсутствие вибрации, тряски и ударов, влияющих на работу преобразователей.

2.3.2
Внешний осмотр 

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено:
– наличие паспорта;
        
– отсутствие повреждений гарантийной наклейки;

         – отсутствие дефектов и повреждений, влияющих на работу блока, ухудшающих внешний вид.

2.3.3
Испытание изоляции на электрическую прочность

В преобразователе накоротко соедините следующие контакты: 

· силовая цепь – 2,3;

· входная цепь – 10, 11, 13, 14;

· выходная цепь – 15, 16

– цепь сигнализации – 4, 5, 6

Испытательное напряжение приложите к цепям преобразователя плавно повышайте, начиная с нуля (или со значения, не превышающего номинальное рабочее напряжение) до испытательного со скоростью, допускающей возможность отсчета показаний вольтметра, но не менее 100 В/с.

Изоляцию выдержите под действием испытательного напряжения в течение 1 мин, затем напряжение уменьшите до нуля или значения, не превышающего номинальное рабочее напряжение. После этого установку отключите.

· Преобразователи считают выдержавшими испытание, если за время испытания отсутствовали пробой или поверхностный разряд.


2.3.4
Измерение электрического сопротивления изоляции

Измерение электрического сопротивления изоляции цепей прибора проводите мегаомметром с номинальным напряжением 500 В (для цепей с испытательным напряжением 1500 В) или мегаомметром с номинальным напряжением 100 В (для остальных цепей).

Перед проверкой соедините накоротко контакты в соответствии с пунктом 2.3.3. Отсчет показаний мегаомметра производите по истечении времени, за которое его показания установятся.
Преобразователи считают выдержавшими испытания, если сопротивления изоляции цепей соответствуют значениям, указанным в таблице 4.


2.3.5
Проверка индикации 

Для проверки индикации включения преобразователя в сеть подключите преобразователь по схеме приложения Г и, подав напряжение питания, проконтролируйте включение индикатора на лицевой панели.

Проверку индикации обрыва линии связи проводите только для преобразователей с входным сигналом от термометров сопротивления путем отключения соединительных проводов от меры входного сигнала. При этом должен загореться светодиод «Обрыв».

2.3.6
Определение основной погрешности

Для определения основной погрешности преобразователь и образцовые средства измерений подключите согласно схемам приложения Г.

Перед испытаниями преобразователи должны быть установлены на предварительный прогрев на время не менее 0,5 ч.

При проверке преобразователей с входными сигналами от термопар подключите к входу термоэлектродные провода ТП, соответствующие его градуировочной характеристике. Концы проводов соедините с медными проводами, а их спаи поместите в термостат Т со стабильной температурой, измеряемой термометром для введения поправки на температуру термостата. Спаи медных и термоэлектродных проводов
должны быть помещены в термостат не менее чем за 2 ч до начала проверки.

Термоэлектродные провода должны быть аттестованы органами метрологической службы. 
Допускается каждый термоэлектродный провод составлять из двух частей ТП1-1 и ТП1-2, ТП2-1 и ТП2-2. 

При этом части термоэлектродных проводов ТП1-1 и ТП2‑1 должны быть установлены в термостате, а части термоэлектродных проводов ТП1-2 и ТП2-2 должны быть подключены к преобразователю не менее чем за 1 ч до проверки. В этом случае части ТП1-1 с ТП1-2 и ТП2-1 с ТП2-2 допускается соединять непосредственно перед проверкой.

Проводите определение погрешности:

– преобразования – не менее чем при пяти значениях, равномерно распределенных по диапазону преобразования, включая предельные значения;

– сигнализации - не менее чем при трех значениях уставки, равных примерно 10, 50, 90 % диапазона преобразования.

  Для каждого проверяемого значения, °С, мВ, В, мА:

– рассчитайте номинальное значение выходного сигнала Iном, мА, по формуле (1);

– определите значение входного сигнала для термопар по ГОСТ Р 8.585-2013, для термометров сопротивления по             ГОСТ 6651-2009. Для унифицированных сигналов входной сигнал равен проверяемому значению.

С помощью меры входного сигнала поочередно установите входной сигнал, соответствующий проверяемому значению,  зафиксируйте показания цифрового вольтметра Ui, мВ и рассчитайте:
а) измеренные значения тока Iизмi, мА, по формуле (2):


[image: image6.wmf],

100

i

i

ИЗМ

U

I

=

                                                    (2)                   

      где 100 – сопротивление эталонной меры, Ом.

 б) ΔIизмi – по формуле (3), мА:

ΔIi = Iизмi – Iномi,                                     (3) 

    где Iизмi, Iномi – измеренное, номинальное значения выходного тока, мА.

 в) основную приведенную погрешность 
[image: image7.wmf]2

g

в % – по формуле:


[image: image8.wmf],

100

2

´

D

=

Д

I

g

                           (4)

где ΔI – наибольшее из значений, рассчитанных по формуле  (3), мА;

          Д – нормирующее значение, мА.


 Определение основной погрешности и зоны возврата устройства сигнализации проводите следующим образом.


Поочередно задайте проверяемые значения уставок. С помощью меры входного сигнала установите значение входного сигнала меньше проверяемого значения уставки и контролируйте состояние индикатора на передней панели и индикаторов Н1, Н2.


Индикаторы на передней панели и Н2 должны быть выключены, индикатор Н1 включен.

Плавно увеличивая входной сигнал, фиксируйте значение выходного сигнала Iсрi (мА), при котором срабатывает сигнализация и состояние индикаторов
Индикаторы на передней панели и Н2 должны включится, Н1 – выключится.
Затем уменьшайте входной сигнал и фиксируйте значение Iотпi (мА), при котором сигнализация отпускает. Индикаторы на передней панели и Н2 должны выключится, индикатор Н1 включится.

Значения токов I срi, Iотпi рассчитывают по формуле (2).

Рассчитайте:

а) значения, Δсигн, Δвоз, мА, по формулам:

Δсигн= Iсрi – Iустi,                                  (5)                                                                                                                             
Δвоз= Iсрi – Iотпi,                                  (6)                                                                      

б) основную приведенную погрешность сигнализации γсигн в процентах:


[image: image9.wmf],

100

´

D

=

Д

СИГН

СИГН

g

                                  (7)

где Δсигн – наибольшее из значений, рассчитанных по формуле (5), мА;

        Д – нормирующее значение, мА.

в) зону возврата, δ, в процентах:


[image: image10.wmf],

100

´

D

=

Д

ВОЗ

d

                                     (8)
где Δвоз – наибольшее из значений, рассчитанных по формуле (6), мА.

Преобразователь считают выдержавшим испытание, если значения, рассчитанные по формулам (4), (7), (8) соответствуют требованиям п. 1.3.1, а индикаторы работают в соответствии с п. 2.3.6.
2.3.7
Оформление результатов поверки

Положительные результаты первичной поверки оформляются записью в паспорте с указанием даты поверки и подписью поверителя, удостоверенной клеймом. 

По результатам последующих поверок поверителем оформляется свидетельство о поверке согласно приказа Минпромторга России № 2510 от 31.07.2020 г. «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
Прибор, не удовлетворяющий требованиям одного из пунктов поверки, бракуется и не допускается к применению. При этом выпускается извещение о непригодности согласно приказа Минпромторга России № 2510.

3
ХРАНЕНИЕ

Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 и относятся к складским помещениям изготовителя и потребителя.

Воздух помещения не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.
Ящики с преобразователями должны храниться в определенном положении, обозначенном манипуляционными знаками.
4
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование преобразователей производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах (авиатранспортом – в отапливаемых герметизированных отсеках) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5, для морских перевозок в трюмах – условиям хранения 3, для тропического исполнения – условиям хранения 6 (но при верхнем значении температуры 50 °С) по ГОСТ 15150-69.

Приложение А

(справочное)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
И МАРКИРОВКА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ

[image: image11.png]77

[
R0
Eo)

=0
o0
Lol
1~
%4:@@0

8
%O

OEPASOBATEN:
HOPMUPYIOWME
2000HM

TENNOMPHEOR

m
£ TERfomHEcr

e 0009
COENAHO B POCCUW

s





Рисунок А.1 – Габаритные размеры

[image: image12.png]O

MPEOEPASORATEN:
HOPMUBYIOLIMN

2000FHM

v .
TEIOnPHECE

2 3[4 5 67
290y @@
OH O 10
CETb ) YCTABKA | OEPLIB
O

MPECEPA30RATENL
HOPIMUEYIOWA

2000HM

Y. . -
TENIOMEHECE

2 3[4 5 67
290y @@
OH O 10
CETb ) YCTABKA | OEPLIB
O

MPECEPA30RATENS
HOPIMUEYIOWA

2000HM

Y. . -
TENIOMEHECE

W =
1@ 11 13 14 |18 16

/:'ﬁ BHDIOL
=
11 13 14|95 16

il

EXO8 BLI0R
= e =
11 12 13| |15 16





Рисунок А.2 – Маркировка лицевой панели

Приложение Б

(справочное)
МОНТАЖ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

[image: image13.png]



Рисунок Б.1 -  Монтаж преобразователей на рейку

[image: image14.png]



Рисунок Б.2 – Монтаж преобразователей на стену

Приложение В
(справочное)

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

[image: image15.png]3
+ 2000HM
gl
-o-| Llenb Uens |0~
L B U Boix+ |16
-1 N Box- |15 -
g o —1] - +| 8
CurH.
— 1| u- 7L
1" [
* .3 A\l
17N ol -O-| Lenb 5 |-
) | 2[~2208
1 hl{
— 0B

el

KOHTPONb
cUrHanusaymu

cUrHanusayms




g1 – входная цепь; h1 – питание преобразователя; e1 – выходной сигнал преобразования
Рисунок В.1 – Схема внешних подключений 
преобразователя.
Таблица В.1 – Термокомпенсационные провода для подключения термопар

	НСХ 
преобразования
	Провод термоэлектродный
	Типы 
проводов

	
	с жилами из сплавов
	условное обозначение жил
	

	S
	медь - ТП
	М - ТП
	ПТВ,

ПТГВ, ПТВП

	K
	медь - константан
	М
	

	L
	хромель - копель
	ХК
	


[image: image16.png]B3pbIBOONACHEN B3pbiBOGe3ONacHas 3oHa
sona PUS-T1142-DIN
lo-[Uens Uenb |- 2000HM
H7] — -+ |4 | Llens
8| + + |5 1 U=
c 9] = =16 B U
:< Ho = N
= + |2 % |+
ERs 5 ol |-





Рисунок В.2 – Схема подключения термометра сопротивления через барьер искрозащиты РИФ-П1142-DIN
[image: image17.png]B3pblBOOMNacHada
30Ha

T

T

B3pbIBOGe3onacHas 3oHa [ 2000HM
PUO-M1111-DIN

o-[Uens|  [Lenb]o] o Lens
5] + + [3 B3] U+
o= ki S T




Рисунок В.3 – Схема подключения термопары (cигнала тока или напряжения) через барьер искрозащиты РИФ-П111-DIN
Приложение Г
(обязательное)

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ


[image: image18.emf]13

14

10

11

U+

U-

I+

I-

2

3

~220B

0B

16

15

8

7

6

4

5

Iвых+

Iвых-

R1

2000НМ

Н1

Н2

G1

1

2

3

4

7

6

R3

R2

~220B

ZV


	R1
	Эталонная мера сопротивления 100 Ом

	R2
	Резистор С2-23-0,5-…. ± 5 %:

 – 399 Ом для выходного сигнала 4-20 мА;

 – 1900 Ом для выходного сигнала 0-5 мА.

	R3
	Гасящий резистор для индикаторов

	А1
	Амперметр переменного тока

	V1
	Вольтметр переменного тока

	Н1, Н2 
	Индикаторы

	G1
	Блок питания индикаторов


Рисунок Г.1 – Схема подключения преобразователя для проверки 

[image: image19.emf]GU

+

t

2

1

Термостат

Медные 

провода

ТП1-1, ТП2-1

ТП1-2,

ТП2-2


	GU
	Мера напряжения (КИСС-03)

	ТП1, ТП2
	Компенсационные провода

	t
	Термометр


Рисунок Г.2 – Схема подключения входного сигнала от 
термопар с НСХ К, L, S

[image: image20.emf]GI

1

2

 +

GU

1

 +

2


	GI
	Мера тока (КИСС-03)

	GU
	Мера напряжения (КИСС-03)


Рисунок Г.3 – Схема подключения входного сигнала 

для определения погрешности преобразователей с сигналами от термопар с НСХ В и сигналами напряжения и постоянного тока  

[image: image21.emf]GR GR

1 1

3

2

2

3

4

R3...R5

R6...R9


	GR
	Мера сопротивления МСР

	R3-R5
	Сопротивления линии связи

	R6-R9
	Сопротивления линии связи


Рисунок Г.4 – Схема подключения входного 
сигнала от термометра сопротивления 

[image: image22.png]©E[EPANIbHOE AFEHTCTBO

NO TEXHUYECKOMY PEMYIMPOBAHUIO U METPONOIMKN

CEPTU®UKAT

06 yTBEPXASHUW TMNA CPEACTE MIMEPEHHA
Ne 45386-10

Cpox aeficraus yTaepxagHs Tna A0 27 anpens 2030 .

HAVMEHOBAHVE V1 OBOSHAHERVIE TWIA CPEACTB V3MEPEHM/
MpeoSpazoaatent Hopuwpyioune HII-03, 2000H, 2000HM

VMBroTOBUTENS
‘OBUIECTBO C OrPaHHYEHHO OTBETCTBEHHOCTLH0 «TennonpAGOP-CeHcopy
(00O «TennonpuGop-Cencop), r. HenaGunck

MPABOOBMATATENb

KOfl UAEHTUGVIKALIMY MTPOUIBOACTBA
oc

BOKYMENT HA MIOBEPKY
3211010 P3, 3:211.011 P3, 3.211.013 PO, pasaen 23

VHTEPBAN MEXAY MOBEPKAMM 1 ron - AnA 2000HM, 2000H; 2 rona - ann HI1-03

CPoK ASHCTBA YTBSPXAGHHOTO TWNA CPACTS WIMEpeHWA NPOATIEH MPWKE3OM DBAEPATHOTD
AMEHTCTBA 10 TEXHAMECKOMY PETYMPOSHWO  METPonorUy oF 9 asrycra 2024 r. N 1833.

[ — %\
e e
ot ane . oA VA
3awecrurens PyxosoauTens Sp- EPNasapenio

e oLy B OO

125 asrycra 2024 .





	[image: image23.jpg]NMPUEOP






Контактная информация:
	Адрес:
	454047, Россия, Челябинск,

ул. Павелецкая 2-я, д. 36, стр.3, оф. 203

	Телефон:
	+7 351 725-75-64

	Факс:
	+7 351 725-89-59

	E-mail:
	sales@tpchel.ru

	Сайт:
	www.tpchel.ru

	Сервисная

служба:
	+7 (351) 725-74-72, 725-75-10

	
	


Продукция произведена ООО «ЧТП»

2026
_1337675245.unknown

_1337675317.unknown

_1337675387.unknown

_1337675386.unknown

_1337675299.unknown

_1328695531.vsd

_1337675199.unknown

_1318836735.vsd
GU


 +


t


2


1


Термостат


Медные провода


ТП1-1, ТП2-1


ТП1-2,
ТП2-2



_1328684718.vsd
GI


1


2


 +


GU


1


 +


2



_1318329298.unknown

_1318418130.vsd
R3...R5


R6...R9


GR


GR


1


1


3


2


2


3


4



