2.821.084 РЭ
2.821.084 РЭ

[image: image1.jpg]TennonPueop © il b

[IpeobOpazoBaTenn TEPMOIIEKTPHUICCKHE
KTXA/KTXK/KTHH-0299,-01

2.821.084 PO

\_ e
\_

‘ PyKOBOJICTBO 10O 3KCILTyaTaiu





СОДЕРЖАНИЕ

3ВВЕДЕНИЕ.


31
ОПИСАНИЕ И РАБОТА


31.1
Назначение изделия


31.2
Технические характеристики


51.3
Комплектность изделия


51.4
Устройство и работа


51.5
Обеспечение взрывозащищенности ТП


61.6
Маркировка и пломбирование


71.7
Упаковка


82
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ


82.1
Эксплуатационные ограничения


82.2
Подготовка изделия к использованию


92.3
Обеспечение взрывозащиты при монтаже и эксплуатации


92.4
Действия персонала при возникновении возможных неисправностей


103
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ


104
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ


105
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ


116
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


127
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


128
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ


129
УТИЛИЗАЦИЯ


13Приложение А  ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА И ИСПОЛНЕНИЯ




Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит           сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках преобразователей термоэлектрических КТХА/КТХК/КТНН-0299, -01 (далее – ТП)           выпускаемых по ТУ 311-00226253.026-2011, и содержит указания,              необходимые для их правильной и безопасной эксплуатации. 

Перечень исполнений, габаритные размеры, масса и пример записи при заказе приведены в Приложении А.

Перед эксплуатацией обслуживающий персонал должен внимательно ознакомиться с настоящим РЭ на изделие и пройти инструктаж по технике безопасности.

1
ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1
Назначение изделия

Преобразователи термоэлектрические КТХА/КТХК/КТНН-0299, -01 предназначены для измерения температуры поверхностей промышленных агрегатов в теплоэнергетической, металлургической и нефтехимической промышленностях.
ТП могут иметь исполнения:

–
общепромышленное;
–
взрывозащищенное с видом защиты «искробезопасная               электрическая цепь».
Преобразователи термоэлектрические имеют обыкновенное                исполнение группы Д3 по ГОСТ Р 52931-2008, но при этом нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 60 (С, верхнее значение             температуры окружающего воздуха: 

– для ТП общепромышленного исполнения до плюс 85 (С;

– для ТП взрывозащищённого исполнения до плюс 80 (С.

1.2
Технические характеристики

	1.2.1
Условное обозначение исполнения ТП:
	см. стр.12 п.7

	1.2.2
Условное обозначение номинальной статической характеристики (НСХ) ТП по ГОСТ Р 8.585-2001:

	для КТХА

для КТХК

для КТНН
	K
L
N

	1.2.3
Класс допуска по ГОСТ Р 8.585-2001: (нужное подчеркнуто):

	для КТХА, КТНН

для КТХК
	1,
2

2

	1.2.4
Диапазон измеряемых температур, материал оболочки кабеля и ресурс см. Приложение А


	1.2.5
Пределы допускаемых отклонений от НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001 в диапазоне измеряемых температур должны составлять:

	а) для КТХА

класс допуска 1:
	

	– в диапазоне температур от – 40 (С до +375 (С
	±1,5 (С

	– при температуре св. +375 (С до +800 (С
	±0,004t (С

	класс допуска 2:
	

	– в диапазоне температур от – 40 (С до +333 (С
	±2,5 (С

	– при температуре св. +333 (С до +800 (С
	±0,0075t (С

	б) для КТХК

класс допуска 2: 
	

	– в диапазоне температур от – 40 (С до +360 (С
	±2,5 (С

	– при температуре св. +360 (С до +600 (С
	±(0,70+0,005t) (С

	в) для КТНН

класс допуска 1:
	

	– в диапазоне температур от - 40(С до +375(С
	( 1,5 (С

	– при температуре свыше +375(С до +1200(С
	(0,004t(С

	класс допуска 2:
	

	– в диапазоне температур от - 40(С до +333(С
	( 2,5 (С

	– при температуре свыше +333(С до +1200(С
	(0,0075t(С

	(t – температура измеряемой среды, °С)

	1.2.6
Степень защиты от воздействия пыли и воды по 
ГОСТ 14254-2015 для исполнений КТХА/КТХК/КТНН-0299, -01:
	IP55

	1.2.7
Показатель тепловой инерции, с, не более:
	6

	1.2.8
Условное давление измеряемой среды (при наличии монтажного штуцера), МПа:
	6,3

	1.2.9
Устойчивость к механическим воздействиям по 
ГОСТ Р 52931-2008:
	F3

	1.2.10
Количество рабочих спаев (ЧЭ):
	1

	1.2.11
Рабочий спай 
	не изолирован

	1.2.12
Диаметр кабеля, мм:
	4

	1.2.13
Электрическое сопротивление изоляции между                             термоэлектродами и защитной арматурой при температуре (25±10) °С и относительной влажности от 30 до 80 %, не менее 500 МОм.

	1.2.14
Электрические параметры ТП при работе в комплекте с оборудованием со взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь»:

	– максимальное выходное напряжение U0, В
	0,5

	– максимальный выходной ток I0, мА
	1

	1.2.15
Материал контактной пластины:
	

	для КТХА/КТХК-0299, -01
	сталь 12Х18Н10Т

	для КТНН-0299
	сталь 10Х23Н18

	1.2.16
Средний срок службы составляет:
	

	для ТП с диаметром термопарного кабеля не менее 3 мм и           работающих при температуре не выше +450(С;
	6

	для остальных ТП
	4

	1.2.17
Назначенный срок службы 6 лет. При успешном прохождении ТП периодической поверки, назначенный срок службы продляется на          величину следующего МПИ.

	1.2.18
Параметры предельных состояний:

– превышение допустимых отклонений соответствующему классу по п.1.2.5;

– истечение назначенного срока службы;

– необратимое разрушение деталей защитной арматуры, корпуса,        кабельных вводов и других комплектующих, вызванное коррозией,           эрозией и старением материалов;

– обрыв или короткое замыкание цепи чувствительного элемента.


1.3
Комплектность изделия

	1.3.1
Преобразователь термоэлектрический, шт.
	1

	1.3.2
Руководство по эксплуатации, экз.
	1


1.4
Устройство и работа

1.4.1
Измерение температуры основано на явлении возникновения в цепи ТП термоэлектродвижущей силы при разности температур между его рабочими и свободными концами. Величина термоэлектродвижущей силы зависит от этой разности температур в соотношении, установленном 
ГОСТ Р 8.585-2001 и фиксируется потенциометром.

1.4.2
Измерительным узлом ТП является чувствительный элемент (ЧЭ), изготовленный на базе термопарного кабеля с оболочкой из                   нержавеющей стали. Контактная пластина предназначена для обеспечения надежного термического контакта преобразователя термоэлектрического с контролируемой поверхностью промышленного агрегата.
Примечание – Допускается внесение изменений в конструкцию изделия, не влияющих на функциональное назначение, присоединительные размеры и технические характеристики изделия. Допускается изменение материалов в составе изделия в одностороннем порядке без изменения качественных, метрологических и технических характеристик и функциональных свойств выпускаемой продукции без уведомления заказчика.

1.5
Обеспечение взрывозащищенности ТП
1.5.1
ТП взрывозащищенного исполнения должны соответствовать требованиям ГОСТ 31610.0-2019, ГОСТ 31610.11-2014 и предназначены для применения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты, требованиям 
ГОСТ IEC 60079-14-2013 и отраслевых Правил безопасности, регламентирующих применение данного оборудования во взрывоопасных зонах. ТП взрывозащищенного исполнения имеют маркировку по взрывозащите: 
«0Ex ia IIC T6 Ga X».

Индекс Х – означает:

– подключаемая к ТП регистрирующая аппаратура должна иметь          искробезопасную электрическую цепь по ГОСТ 31610.11-2014 
(IEC 60079-11:2011), а ее искробезопасные параметры (уровень                    искробезопасной цепи и подгруппа электрооборудования) должны                   соответствовать условиям применения во взрывоопасной зоне;

– при эксплуатации необходимо принимать меры защиты головки и внешней части ТП от нагрева (вследствие теплопередачи от измеряемой среды) выше температуры, допускаемой для температурного класса Т6.

–
диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации:

от минус 60 °С до плюс 80 °С;

· подключение открытых контактов должно быть осуществлено вне взрывоопасной зоны (во взрывобезопасной зоне).

1.5.2
ТП взрывозащищенного исполнения могут применяться на объектах в зонах класса 0, 1 и 2 по ГОСТ 31610.10-1-2022, где возможно образование смесей горючих газов и паров с воздухом категории IIC температурной группы Т6 включительно по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

1.5.3
Взрывозащищенность ТП обеспечивается следующими               средствами:

– электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность           изоляции ТП соответствуют требованиям ГОСТ 31610.11-2014 
(IEC 60079-11:2011);

– в ТП отсутствуют электрические элементы способные накапливать электрическую энергию, превышающую допустимые значения по 
ГОСТ 31610.11-2014(IEC 60079-11:2011);

– конструкция корпуса и отдельных частей ТП выполнены с учетом общих требований ГОСТ 31610.0-2019, ГОСТ 31610.11-2014
(IEC 60079-11:2011) для электрооборудования, размещенного во                 взрывоопасных зонах. Фрикционная искробезопасность обеспечивается выбором конструкционных материалов.

– электрические параметры искробезопасной цепи соответствуют           указанным в пункте 1.2.14. 

1.5.4
Максимальная температура нагрева поверхности элементов ТП не превышает плюс 85 ºС, что соответствует температурному классу Т6.

1.6
Маркировка и пломбирование

1.6.1
Маркировка ТП должна содержать:

–
товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

–
обозначение типа ТП;

–
условное обозначение НСХ;

–
класс допуска;

–
рабочий диапазон измерений;

–
порядковый номер ТП по системе нумерации предприятия-изготовителя;

–
дата выпуска (год, месяц).

1.6.2
Для взрывозащищенных ТП дополнительно выполняется маркировка по взрывозащите и наносятся следующие знаки и надписи:

–
знак соответствия стандартам взрывозащиты Ех;

–
маркировка по взрывозащите 0Ex ia IIC T6 Ga X;

–
номер Сертификата соответствия техническому регламенту таможенного союза;

–
знак Евразийского соответствия (ЕАС).

1.6.3
Маркировка транспортной тары ТП должна соответствовать чертежам предприятия-изготовителя и содержать манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Верх» по ГОСТ 14192-96.

Маркирование транспортной тары должно быть произведено любым способом, обеспечивающим четкость и сохранность надписей при транспортировании.

1.7
Упаковка

1.7.1
Упаковка должна соответствовать категории упаковки КУ-1 по ГОСТ 23170-78.

1.7.2
Вариант внутренней упаковки ВУ-1, вариант временной защиты В3-0 по ГОСТ 9.014-78.

1.7.3
Упаковывание датчиков должно производиться в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 15 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

1.7.4
Транспортная тара должна быть выполнена по чертежам предприятия-изготовителя с учётом требований ГОСТ 5959-80. В экспортном исполнении и в районы с тропическим климатом и Крайнего Севера, а также при транспортировании морским путем, транспортная тара должна быть выполнена по чертежам предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями ГОСТ 2991-85 и ГОСТ 24634-81 и дополнительными требованиями договора.

2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1
Эксплуатационные ограничения

2.1.1 ТП должен эксплуатироваться в полном соответствии с                настоящим РЭ. 

2.1.2 Не допускается эксплуатация ТП в следующих случаях:

– превышение допустимых отклонений соответствующему классу по п.1.2.5;

– разрушение целостности защитной арматуры;

– нарушение целостности изоляции оболочки кабеля (удлинительных проводов);

– обрыв или короткое замыкание чувствительного элемента;

– снижение электрического сопротивления изоляции между цепью          чувствительного элемента и металлической частью защитной арматуры ниже значения, указанного в п. 1.2.13.

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации ТП не должны подвергаться термоудару (резкому нагреванию или охлаждению), а также механическим ударам.

2.1.3
Температура места разделки термопарного кабеля ТП не         должна превышать плюс 85 (С.

2.1.4
ТП рекомендуется устанавливать вертикально.

2.1.5
При присоединении к ТП компенсационных проводов                  необходимо строго соблюдать полярность. Свободные концы ТП должны иметь    постоянную температуру. Соединительные линии от ТП должны быть          защищены от механических повреждений, электрических помех, влияния высокой температуры и влажности окружающей среды. 

2.1.6
Соединительные линии должны иметь минимальное                   сопротивление, которое для всех соединительных и компенсационных       проводов вместе с термопарой не должно превышать паспортное значение внешней цепи, подключаемой к прибору. Особое внимание следует          обратить на снижение переходных сопротивлений в клеммных зажимах и                     переключателях.

2.1.7
На соединительных линиях запрещается применять однополюсные переключатели, так как возможный электрический контакт между отдельными термопарами приводит к искажению показаний прибора.

2.1.8
Для увеличения срока службы демонтаж исправного ТП             допускается только для проведения поверки.

2.2
Подготовка изделия к использованию
2.2.1
Проверить сохранность тары. Распаковать ТП и проверить           комплектность.
2.2.2
Произвести вешний осмотр.
2.2.3
Выдержать ТП после извлечения из упаковки при температуре (25±10) °С и относительной влажности от 30% до 80% в течение 1-2 часов.
2.2.4
Проверить целостность токоведущей цепи омметром. При наличии обрыва заменить ТП на новый.
2.2.5
Подсоединить к прибору с соблюдением полярности. При           необходимости использовать удлинительные провода.
2.2.6
Установить ТП в соответствующее гнездо и подключить к            измерительному прибору.

2.3
Обеспечение взрывозащиты при монтаже и эксплуатации

2.3.1
ТП во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок должны применяться в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, строгим соблюдением требований ГОСТ 31610.0-2019 
(IEC 60079-0:2017), действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ гл.7.3) и других нормативных документов, регламентирующих              применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

2.3.2
Подключаемая к ТП регистрирующая аппаратура должна иметь искробезопасную электрическую цепь по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), а ее искробезопасные параметры (уровень искробезопасной цепи и подгруппа электрооборудования) должны соответствовать условиям применения во взрывоопасной зоне и действующий сертификат ТР ТС 012.

2.4
Действия персонала при возникновении возможных             неисправностей 

2.4.1 
Изолировать участок технологической линии с использованием запорной арматуры, либо остановить технологическую линию полностью.

2.4.2 
Сбросить давление внутри изолированного участка.

2.4.3 
Изолированный участок должен быть охлажден до безопасной для обслуживающего технического персонала температуры.

2.4.4 
Произвести работы по демонтажу устройства, руководствуясь настоящим руководством, а также нормативными документами, правилами производства, действующими на предприятии.

2.4.5 
Ремонт и регулировка ТП на месте эксплуатации не                   допускается.

2.4.6
Обратиться к предприятию-изготовителю.

3
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

3.1
Настоящий раздел устанавливает методику периодической поверки ТП. Требования к организации, порядку проведения и форме представления результатов поверки согласно приказу Минпромторга России 
от 31 июля 2020г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию                 свидетельства о поверке».

3.2
Межповерочный интервал:
– четыре года для ТП (1 класса – КТНН; 2 класса – КТХА, КТХК, КТНН) с диаметром термоэлектродов не менее 0,45 мм и работающих при             температурах не выше плюс 450(С;

– два года для остальных ТП.
3.3
Поверка проводится по Методике поверки МП-06-2024-20           «Преобразователи термоэлектрические типа ТХА, КТХА, ТКХ, КТХК, ТЖК, КТЖК, ТНН, КТНН».

4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

4.1
К монтажу и эксплуатации допускается персонал, ознакомленный с настоящим РЭ, прошедший инструктаж по технике безопасности, а также обучение и проверку знаний в соответствии с производственными инструкциями. Персонал должен иметь квалификационную группу по технике           безопасности не ниже II и образование не ниже среднего специального. 

4.2
Эксплуатация датчиков должна производиться согласно               требованиям главы 7.3 ПУЭ, главы 3.4 ПТЭЭП и других нормативных           документов, регламентирующих применение электрооборудования.

4.3
Не допускается применение датчиков для измерения температуры сред, агрессивных по отношению к материалам защитной арматуры,           контактирующим с измеряемой средой.

4.4
При эксплуатации ТП взрывозащищенного исполнения персонал должен выполнять все мероприятия в полном соответствии с подразделом 2.3 настоящего РЭ.

4.5
При монтаже, демонтаже и обслуживании ТП во время                 эксплуатации на объекте необходимо соблюдать меры предосторожности от              получения ожогов и других видов поражения в соответствии с правилами техники безопасности, установленными на объекте.

5
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1
Транспортирование ТП в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах (авиатранспортом – в отапливаемых герметизированных отсеках, кроме ТП с длиной монтажной части 2000 мм и более) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.2
Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 (навесы или помещения, где колебания температуры и       влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе), для морских перевозок в трюмах – условиям хранения 3 и для тропического исполнения – условиям хранения 6 по ГОСТ 15150-69.

5.3
Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 и относиться к складским помещениям изготовителя и потребителя.

5.4
Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ТП, упакованные в транспортную тару, не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки               транспортной тары должен исключать возможность перемещения ТП.

5.5
Не допускается хранение ТП без упаковки в помещениях,           содержащих газы и пары, вызывающие коррозию.

5.6
Назначенный срок хранения ТП в условиях транспортирования и хранения (п. 5.2, 5.3) – не более 1 года с момента изготовления. При у         спешном прохождении приёмо-сдаточных испытаний назначенный срок        хранения может быть продлен на 6 месяцев.

6
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1
Изготовитель гарантирует соответствие ТП требованиям              технических условий ТУ 311-00226253.026-2011 при соблюдении условий               транспортирования, монтажа, эксплуатации и хранения.

6.2
Гарантийный срок эксплуатации преобразователя термоэлектрического – до 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18          месяцев с даты изготовления, в пределах ресурса.
6.3
Действие гарантийных обязательств прекращается в случае:

– истечения гарантийного срока;

– несоблюдения потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем РЭ;

– утери (утраты) паспорта;

– отсутствия серийного номера и даты выпуска на ТП;

– механических повреждений ТП, а также самостоятельного ремонта или модификации ТП, не предусмотренных настоящим РЭ.

6.4
Претензии потребителя принимаются в течение гарантийного        срока. Для рассмотрения претензии потребитель предоставляет:

– РЭ на ТП;

– акт о выявленных недостатках и (или) несоответствий ТП               техническим характеристикам, указанным в РЭ.

7
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Преобразователь термоэлектрический КТ___-0299-________________, 
№ ________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными              требованиями государственных стандартов, ТУ 311-00226253.026-2011 и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК: 

	М. П. 


	_______________________
(личная подпись)
	___________________
(расшифровка подписи)

	_________________________
(год, месяц, число)


Первичную поверку произвел:

	М. П. 


	_______________________
(личная подпись)
	___________________
(расшифровка подписи)

	_________________________
(год, месяц, число)


8
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Преобразователь термоэлектрический упакован согласно                     требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Упаковку произвёл

	______________________
(должность)
	_______________
(личная подпись)
	____________________
(расшифровка подписи)

	______________________
(год, месяц, число)
	
	


9
УТИЛИЗАЦИЯ

9.1
Для разбора и утилизации термопреобразователи передаются в специализированную организацию по утилизации. Утилизация                      осуществляется в соответствии с действующими на момент утилизации нормами и правилами, принятыми на территории РФ.

Приложение А
(справочное) 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА И ИСПОЛНЕНИЯ

Таблица А.1 – Рабочий диапазон измеряемых температур

	Условное обозначение изделия
	Материал оболочки кабеля
	Рабочий диапазон измеряемых температур, °С
	Номинальная температура, °С
	Ресурс, ч

	КТХА-0299, -01
	AISI 321
	от -40 до +800
	600
	20000

	КТХК-0299, -01
	AISI 321
	от -40 до +600
	450
	20000

	КТHH-0299
	Nicrobel
	от -40 до +1000
	1000
	10000


Таблица А.2 – Габаритные размеры

	Тип и исполнение датчиков
	Габаритные размеры ТП
	Длина          монтажной части L,мм *

	КТХА/КТХК/КТНН
-0299
	
[image: image2.png]0

50

30

24

20






[image: image3.png]0

50

30

24

20





	320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 3550, 4000, 4500, 5000, 5600, 6300, 7100, 8000, 9000, 10000, 11200, 12500, 14000, 16000, 18000, 20000, 30000, 40000, 60000, 100000

	КТХА/КТХК-
0299-01
	
[image: image4.png]30

24






[image: image5.png]30

24





	

	Примечания
1. * Изготовление возможно с любой длиной монтажной части в      пределах от 320 мм до 100000 мм.

2. У ТП во взрывозащищенном исполнении в условном обозначении добавляется индекс «Ех» (например, КТХК-0299-01-Ех).


Пример оформления заказа

	КТХА-0299
	2000мм
	-
	кл.1
	d4,0
	Д3
	ТУ 311-00226253.026-2011
	2 шт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


1 – Тип и исполнение датчика

2 – Длина монтажной части, L, мм

3 – Длина удлинительного кабеля

4 – Класс допуска (кл.2 не указывается)
5 – Диаметр кабеля, мм
6 – Климатическое исполнение 

7 – Обозначение технических условий (допускается не указывать)
8 – Количество

ДЛЯ ЗАМЕТОК

	[image: image6.jpg]NMPUEOP






Контактная информация:

	Адрес:
	454047, Россия, Челябинск,

ул. 2-я Павелецкая, д. 36, стр. 3, оф. 203

	Телефон:
	+7 (351) 725-76-97 (многоканальный)

	E-mail:
	sales@tpchel.ru

	Сайт:
	www.tpchel.ru

	
	

	Сервисная служба:


	+7 (351) 725-76-62, 725-74-72, 725-75-10


Продукция произведена ООО «ЧТП»












ЧТП 2026
14
15

_1448711160

_1448711280

