2.821.123 РЭ
2.821.123 РЭ


[image: image1.jpg]TennonPmueop © AL E

[IpeobOpazoBaTeny TEPMOIIEKTPHUICCKHE
KTXA/KTXK/KTHH-0299-02,-03,-06

-
><

2821.123 PO

- e
\_

‘ PyKOBOACTBO 110 KCILTyaTalluu





СОДЕРЖАНИЕ

3ВВЕДЕНИЕ


31
ОПИСАНИЕ И РАБОТА


31.1
Назначение изделия


31.2
Технические характеристики


51.3
Комплектность изделия


51.4
Устройство и работа


61.5
Обеспечение взрывозащищенности ТП


71.6
Маркировка и пломбирование


71.7
Упаковка


82
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ


82.1
Эксплуатационные ограничения


82.2
Подготовка изделия к использованию


92.3
Обеспечение взрывозащиты при монтаже и эксплуатации


93
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ


104
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ


105
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ


116
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


127
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


128
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ


129
УТИЛИЗАЦИЯ


13Приложение А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ИСПОЛНЕНИЯ, РЕСУРС ТП


15Приложение Б (справочное)




Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит           сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках преобразователей термоэлектрических КТХА/КТХК/КТНН/КТЖК-0299-02,-03,-06 (далее – ТП), выпускаемых по ТУ 311-00226253.026-2011, и содержит указания,               необходимые для их правильной и безопасной эксплуатации.

Перечень исполнений, габаритные размеры, масса и пример записи при заказе приведены в Приложении А.

Перед эксплуатацией обслуживающий персонал должен внимательно ознакомиться с настоящим РЭ на изделие и пройти инструктаж по охране труда.

1
ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1
Назначение изделия

Преобразователи термоэлектрические КТХА/КТХК/КТНН/КТЖК-0299-02, -03, -06 предназначены для измерения температуры газообразных или жидких химически неагрессивных, а также агрессивных сред, не                   взаимодействующих с материалом термоэлектродов и не разрушающих материал оболочки кабеля. 
ТП могут иметь исполнения:

– общепромышленное;

– взрывозащищенное с видом защиты «искробезопасная                     электрическая цепь».
ТП имеют обыкновенное исполнение группы Д3 по ГОСТ Р 52931-2008, при этом нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 60 (С, верхнее значение температуры окружающего воздуха:

– для ТП общепромышленного исполнения до плюс 85 (С;

– для ТП взрывозащищённого исполнения до плюс 80 (С.
Пример записи при заказе:

КТХА-0299-03-Т6-400(2000ФФЭ), 2ЧЭ, d4,5, кл.2, Д3, 2 шт
1.2
Технические характеристики
	1.2.1
Условное обозначение ТП:
	см. стр.12 п.7

	1.2.2
Номинальная статическая характеристика (НСХ) ТП по 
ГОСТ Р 8.585-2001:

	для КТХА
	К

	для КТХК
	L

	для КТНН
	N

	для КТЖК
	J

	1.2.3
Класс допуска:

	для КТХА, КТНН, КТЖК (нужное подчеркнуто)
	1
2

	для КТХК
	2


	1.2.4
Диапазон измеряемых температур, материал оболочки кабеля и ресурс см. Приложение А.

	1.2.5
Пределы допускаемых отклонений от НСХ по 
ГОСТ Р 8.585-2001 в диапазоне измеряемых температур:

	а) для КТХА

класс допуска 1:

	– в диапазоне температур от -40 (С до +375 (С
	±1,5 (С

	– при температуре св. +375 (С до +1100 (С
	±0,004t (С

	класс допуска 2:

	– в диапазоне температур от -40 (С до +333 (С
	±2,5 (С

	– при температуре св. +333 (С до +1200 (С
	±0,0075t (С

	б) для КТХК

класс допуска 2: 

	– в диапазоне температур от -40 (С до +360 (С
	±2,5 (С

	– при температуре св. +360 (С до +600 (С
	±(0,70+0,005t) (С

	в) для КТНН

класс допуска 1

	– в диапазоне температур от -40 (С до +375 (С
	±1,5(С

	– при температуре св.+375 (С до +1250 (С
	(0,004t (С

	класс допуска 2

	– в диапазоне температур от -40 (С до +333 (С
	±2,5(С

	– при температуре св.+333 (С до +1250 (С
	(0,0075t (С

	г) для КТЖК

класс допуска 1

	– в диапазоне температур -40 (С до +375 (С
	±1,5(С

	– при температуре св. +375 (С до +750 (С
	(0,004t (С

	класс допуска 2

	– в диапазоне температур 0 (С до +333 (С
	±2,5(С

	– при температуре св. +333 (С до +750 (С
	(0,0075t (С

	(t – температура измеряемой среды, °С)

	1.2.6
Степень защиты ТП от воздействия пыли и воды по

	ГОСТ 14254-2015:
	IP55

	1.2.7
Показатель тепловой инерции, с, не более:

	для ТП с d*= 1,5 мм
	1

	для ТП с d= 2, 3 мм
	2

	для ТП с d= 4; 4,5 мм
	3

	для ТП с d= 6 мм
	5

	Примечание – d диаметр чувствительного элемента (ЧЭ).

	1.2.8
Условное давление измеряемой среды, МПа:
	0,4

	при наличии монтажного штуцера:
	6,3


	1.2.9
Устойчивость ТП к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008:
	F3

	1.2.10
Количество ЧЭ (нужное подчеркнуто):
	1
2

	1.2.11
Рабочий спай изолирован. Возможно изготовление открытого изолированного спая (см. Приложение Б).

	1.2.12
Электрическое сопротивление изоляции между термоэлектродами и защитной арматурой при температуре (25±10) °С и относительной влажности от 30 до 80 %, не менее 500 МОм.

	1.2.13
Электрические параметры ТП при работе в комплекте с оборудованием со взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь»:

	– максимальное выходное напряжение U0, В
	0,5

	– максимальный выходной ток I0, мА
	1

	1.2.14
Средний срок службы составляет:

	для ТП с диаметром термопарного кабеля не менее 3 мм и работающих при температуре не выше +450 (С, лет:
	6

	для остальных ТП, года:
	4

	1.2.15
Назначенный срок службы 4 года или 6 лет (см. п.1.2.14). При успешном прохождении ТП периодической поверки, назначенный срок службы продляется на величину следующего МПИ.

	1.2.16
Параметры предельных состояний:

– превышение допустимых отклонений по п.1.2.5;

– истечение назначенного срока службы;

– необратимое разрушение деталей защитной арматуры, корпуса,        кабельных вводов и других комплектующих, вызванное коррозией,                 эрозией и старением материалов;

– обрыв или короткое замыкание цепи чувствительного элемента.


1.3
Комплектность изделия

	Преобразователь термоэлектрический, шт.
	1

	Руководство по эксплуатации, экз.
	1


1.4
Устройство и работа

1.4.1
Измерение температуры основано на явлении возникновения в цепи ТП термоэлектродвижущей силы при разности температур между его рабочими и свободными концами. Величина термоэлектродвижущей силы зависит от этой разности температур в соотношении, установленном 
ГОСТ Р 8.585-2001 и фиксируется потенциометром.

1.4.2
Измерительным узлом ТП является ЧЭ, изготовленный на базе термопарного кабеля с оболочкой из нержавеющей стали. 
Примечание – Допускается внесение изменений в конструкцию изделия, не влияющих на функциональное назначение, присоединительные размеры и технические характеристики изделия. Допускается изменение материалов в составе изделия в одностороннем порядке без изменения качественных, метрологических и технических характеристик и функциональных свойств выпускаемой продукции без уведомления заказчика.
1.5
Обеспечение взрывозащищенности ТП

1.5.1
ТП взрывозащищенного исполнения должны соответствовать требованиям ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и предназначены для применения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с присвоенной              маркировкой взрывозащиты, требованиям ГОСТ IEC 60079-14-2013 и               отраслевых Правил безопасности, регламентирующих применение данного оборудования во взрывоопасных зонах. ТП взрывозащищенного исполнения            имеют маркировку по взрывозащите: «0Ex ia IIC T6 Ga X».

Индекс Х – означает:

– подключаемая к ТП регистрирующая аппаратура должна иметь            искробезопасную электрическую цепь по ГОСТ 31610.11-2014 
(IEC 60079-11:2011), а ее искробезопасные параметры (уровень искробезопасной цепи и подгруппа электрооборудования) должны соответствовать условиям применения во взрывоопасной зоне;

– при эксплуатации необходимо принимать меры защиты головки и внешней части ТП от нагрева (вследствие теплопередачи от измеряемой среды) выше температуры, допускаемой для температурного класса Т6.

–
диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации:

от минус 60 °С до плюс 80 °С;
· подключение открытых контактов должно быть осуществлено вне взрывоопасной зоны (во взрывобезопасной зоне).

1.5.2
ТП взрывозащищенного исполнения могут применяться на             объектах в зонах класса 0, 1 и 2 по ГОСТ 31610.10-1-2022, где возможно        образование смесей горючих газов и паров с воздухом категории IIC температурной группы Т6 включительно по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

1.5.3
Взрывозащищенность ТП обеспечивается следующими              средствами:

– электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность               изоляции ТП соответствуют требованиям ГОСТ 31610.11-2014 
(IEC 60079-11:2011);

– в ТП отсутствуют электрические элементы способные накапливать электрическую энергию, превышающую допустимые значения по 
ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011);

– конструкция корпуса и отдельных частей ТП выполнены с учетом общих требований ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) для электрооборудования, размещенного во взрывоопасных зонах. Фрикционная               искробезопасность обеспечивается выбором конструкционных материалов.
– электрические параметры искробезопасной цепи соответствуют   указанным в пункте 1.2.13. 

1.5.4
Максимальная температура нагрева поверхности элементов ТП не превышает плюс 85 ºС, что соответствует температурному классу Т6.

1.6
Маркировка и пломбирование

1.6.1
Маркировка ТП должна содержать:

–
товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

–
обозначение типа ТП;

–
условное обозначение НСХ;

–
класс допуска;

–
рабочий диапазон измерений;

–
порядковый номер ТП по системе нумерации предприятия-изготовителя;

–
дата выпуска (год, месяц).

1.6.2
Для взрывозащищенных ТП дополнительно выполняется маркировка по взрывозащите и наносятся следующие знаки и надписи:

–
знак соответствия стандартам взрывозащиты Ех;

–
маркировка по взрывозащите 0Ex ia IIC T6 Ga X;

–
номер Сертификата соответствия техническому регламенту таможенного союза;

–
знак Евразийского соответствия (ЕАС).

1.6.3
Маркировка транспортной тары ТП должна соответствовать чертежам предприятия-изготовителя и содержать манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Верх» по ГОСТ 14192-96.

Маркирование транспортной тары должно быть произведено любым способом, обеспечивающим четкость и сохранность надписей при транспортировании.

1.7
Упаковка

1.7.1
Упаковывание датчиков должно производиться в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 15°С до плюс 40°С и относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

1.7.2
Транспортная тара должна быть выполнена по чертежам предприятия-изготовителя с учётом требований ГОСТ 5959-80. В экспортном исполнении и в районы с тропическим климатом и Крайнего Севера, а также при транспортировании морским путем, транспортная тара должна быть выполнена по чертежам предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями ГОСТ 2991-85 и ГОСТ 24634-81 и дополнительными требованиями договора.

1.7.3
Консервация датчиков возможна по дополнительному требованию заказчика. Требования к консервации по ГОСТ 23216-78.
2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1
Эксплуатационные ограничения

2.1.1
ТП должен эксплуатироваться в полном соответствии с                настоящим РЭ. 

2.1.2
Не допускается эксплуатация ТП в следующих случаях:

– превышение допустимых отклонений по п.1.2.5;

– разрушение целостности защитной арматуры;

– нарушение целостности изоляции оболочки кабеля (удлинительных проводов);

– обрыв или короткое замыкание чувствительного элемента;

– снижение электрического сопротивления изоляции между цепью             чувствительного элемента и металлической частью защитной арматуры ниже значения, указанного в п. 1.2.12.

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации ТП не должны подвергаться термоудару (резкому нагреванию или охлаждению), а также механическим ударам.

2.1.3
Температура места разделки термопарного кабеля ТП не          должна превышать плюс 85 (С.

2.1.4
ТП рекомендуется устанавливать вертикально. 
2.1.5
При присоединении к ТП компенсационных проводов                  необходимо строго соблюдать полярность. Свободные концы ТП должны иметь постоянную температуру. Соединительные линии от ТП должны быть             защищены от механических повреждений, электрических           помех, влияния высокой температуры и влажности окружающей среды.

2.1.6
Соединительные линии должны иметь минимальное                   сопротивление, которое для всех соединительных и компенсационных        проводов вместе с термопарой не должно превышать паспортное значение внешней цепи, подключаемой к прибору. Особое внимание следует обратить на снижение переходных сопротивлений в клеммных зажимах и переключателях. На соединительных линиях запрещается применять однополюсные переключатели, так как возможный электрический контакт между                      отдельными термопарами приводит к искажению показаний прибора.

2.1.7
Для увеличения срока службы демонтаж исправного ТП                допускается только для проведения поверки.

2.2
Подготовка изделия к использованию
2.2.1
Проверить сохранность тары. Распаковать ТП и проверить               комплектность.

2.2.2
Произвести внешний осмотр.

2.2.3
Выдержать ТП после извлечения из упаковки при температуре (25±10) °С и относительной влажности от 30 % до 80 % в течение 1-2 ч.

2.2.4
Проверить целостность токоведущей цепи омметром.

2.2.5
Подсоединить к прибору с соблюдением полярности. При            необходимости использовать удлинительные (компенсационные) провода.

2.2.6
Установить ТП во соответствующее гнездо и подключить к              измерительному прибору.

2.3
Обеспечение взрывозащиты при монтаже и эксплуатации

2.3.1
ТП во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок должны применяться в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, строгим соблюдением требований ГОСТ 31610.0-2019 
(IEC 60079-0:2017), действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ гл.7.3) и других нормативных документов, регламентирующих                применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

2.3.2
Подключаемая к ТП регистрирующая аппаратура должна иметь искробезопасную электрическую цепь по ГОСТ 31610.11-2014
(IEC 60079-11:2011), а ее искробезопасные параметры (уровень искробезопасной цепи и подгруппа электрооборудования) должны соответствовать условиям применения во взрывоопасной зоне и иметь действующий              сертификат ТР ТС 012.

3
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

3.1
Настоящий раздел устанавливает методику периодической поверки ТП. Требования к организации, порядку проведения и форме представления результатов поверки согласно приказу Минпромторга России 
от 31 июля 2020г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию                   свидетельства о поверке».

3.2
Межповерочный интервал:

– для ТП (КТНН 1кл., КТХА, КТХК, КТЖК, КТНН 2кл.) с диаметром                чувствительного элемента не менее 3 мм (включ.) и работающих при             температурах не выше плюс 450 °С – 4 года;

– для остальных ТП – 2 года.

3.3
Поверка проводится по Методике поверки МП-06-2024-20              «Преобразователи термоэлектрические типа ТХА, КТХА, ТКХ, КТХК, ТЖК, КТЖК, ТНН, КТНН».

4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

4.1
К монтажу и эксплуатации допускается персонал, ознакомленный с настоящим РЭ, прошедший инструктаж по технике безопасности, а также обучение и проверку знаний в соответствии с производственными инструкциями. Персонал должен иметь квалификационную группу по технике          безопасности не ниже II и образование не ниже среднего специального. 

4.2
Эксплуатация датчиков должна производиться согласно требованиям главы 7.3 ПУЭ, главы 3.4 ПТЭЭП и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования.

4.3
Не допускается применение датчиков для измерения температуры сред, агрессивных по отношению к материалам защитной арматуры,            контактирующим с измеряемой средой.

4.4
При эксплуатации ТП взрывозащищенного исполнения персонал должен выполнять все мероприятия в полном соответствии с 
подразделом 2.3 настоящего РЭ.

4.5
При монтаже, демонтаже и обслуживании ТП во время                     эксплуатации на объекте необходимо соблюдать меры предосторожности от                 получения ожогов и других видов поражения в соответствии с правилами техники безопасности, установленными на объекте.

5
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1
Транспортирование ТП в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах (авиатранспортом – в отапливаемых, герметизированных отсеках, кроме ТП с длиной монтажной части 2000 мм и более) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

5.2
Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе), для морских перевозок в трюмах – условиям хранения 3 и для              тропического исполнения – условиям хранения 6 по ГОСТ 15150-69.

5.3
Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 и относиться к складским помещениям изготовителя и потребителя.

5.4
Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ТП, упакованные в транспортную тару, не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки                       транспортной тары должен исключать возможность их перемещения.

5.5
Не допускается хранение ТП без упаковки в помещениях,               содержащих газы и пары, вызывающие коррозию.

6
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1
Изготовитель гарантирует соответствие ТП требованиям            технических условий ТУ 311-00226253.026-2011 при соблюдении условий               транспортирования, монтажа, эксплуатации и хранения.

6.2
Гарантийный срок эксплуатации преобразователя термоэлектрического – до 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18         месяцев с даты изготовления, в пределах ресурса.
6.3
Гарантийный срок хранения ТП не более 6 месяцев со дня              изготовления.

6.4
Действие гарантийных обязательств прекращается в случае:

– истечения гарантийного срока;

– несоблюдения потребителем условий и правил хранения,                  транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем РЭ;

– утери (утраты) настоящего РЭ;

– отсутствия серийного номера и даты выпуска на ТП;

– механических повреждений ТП, а также самостоятельного ремонта или модификации ТП, не предусмотренных настоящим РЭ.

6.5
Претензии потребителя принимаются в течение гарантийного          срока. Для рассмотрения претензии потребитель предоставляет:

– РЭ на ТП;

– акт о выявленных недостатках и (или) несоответствий ТП                 техническим характеристикам, указанным в РЭ.

7
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Преобразователь термоэлектрический КТ
-0299-

















,

№






 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, 
ТУ 311-00226253.026-2011 и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК: 

	М. П. 


	_______________________
(личная подпись)
	___________________
(расшифровка подписи)

	_________________________
(число, месяц, год)


Первичную поверку произвел:

	М. П. 


	_______________________
(личная подпись)
	___________________
(расшифровка подписи)

	_________________________
(число, месяц, год)


8
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Преобразователь термоэлектрический упакован согласно                 требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Упаковку произвёл

	______________________
(должность)
	_______________
(личная подпись)
	____________________
(расшифровка подписи)

	______________________
(число, месяц, год)
	
	


9
УТИЛИЗАЦИЯ

9.1
Для разбора и утилизации термопреобразователи передаются в специализированную организацию по утилизации. Утилизация                     осуществляется в соответствии с действующими на момент утилизации нормами и правилами, принятыми на территории РФ.

Приложение А
(обязательное)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ИСПОЛНЕНИЯ, РЕСУРС ТП
	[image: image2.jpg]pe

20

o |

50





	[image: image3.jpg]L7

210

45






	Рисунок А.1
	Рисунок А.2

	[image: image4.jpg]b

%

ar





	Рисунок А.3


Таблица А.1 – Габаритные размеры
	Условное
обозначение 
	Рисунок
	Длина монтажной части L, мм1
	Длина L1, мм2
	Диаметр ЧЭ d, мм

	КТХА/КТХК/КТЖК/КТНН-0299-02
	А.1
	250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 3550, 4000, 4500, 5000, 5600, 6300, 7100, 8000, 9000, 10000, 11200, 12500, 14000, 16000, 18000, 20000, 30000, 40000, 60000, 100000
	-
	1,5; 2; 3; 4; 4,5; 6

	КТХА/КТХК/КТЖК/КТНН-0299-03
	А.2
	
	160-5000
	

	КТХА/КТХК/КТЖК/КТНН-0299-06
	А.3
	
	-
	

	Примечания
1. 
Изготовление возможно с любой длиной по спец.заказу, но в                  указанном диапазоне.

2.
Изготавливаются по спец.заказу с другими длинами в диапазоне от 100 мм до 25000 мм.


Таблица А.2 – Технические характеристики ТП
	Условное
обозначение
	Материал оболочки кабеля
	Рабочий диапазон измеряемых температур, °С*
	Ресурс, ч

	КТХК-0299-02,


-0299-03,


-0299-06
	AISI 321
	от -40 до +600

(450)
	20000

	КТHH-0299-02,


-0299-03,


-0299-06
	Nicrobel
	от -40 до +1250

(1000)
	10000


Продолжение таблицы А.2
	КТХА-0299-02,


-0299-03,


-0299-06
	AISI 321
	от -40 до +800

(600)
	20000

	КТХА-0299-02-Т5,


-0299-03-Т5,


-0299-06-Т5
	Inconel 600
	для кабеля d1,5; d2; d3 мм

от -40 до +1000

(750)

для кабеля d4; d4,5; d6 мм

от -40 до +1100

(850)
	10000

	КТХА-0299-02-Т6,


-0299-03-Т6,


-0299-06-Т6
	AISI 310
	
	

	КТХА-0299-02-Т7,


-0299-03-Т7,


-0299-06-Т7
	AISI 316
	от -40 до +900

(700)
	20000

	КТЖК-0299-02,


-0299-03,


-0299-06
	AISI 321
	от -40 до +750

(600)
	10000

	Примечание – В скобках указана номинальная температура                  применения.


	Пример записи при заказе 

КТХА-0299-03-Т6-400(2000ФФЭ)мм, 2ЧЭ, d4,5, кл.1, Д3, 2 шт.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кол-во

	
	
	
	
	
	
	
	
	Климатическое              исполнение

	
	
	
	
	
	
	
	Класс допуска1

	
	
	
	
	
	
	Диаметр ЧЭ, мм

	
	
	
	
	
	Количество ЧЭ2

	
	
	
	
	Длина L1, мм и тип кабеля                                       (для исполнений -0299-03) см. таблицу Б.1

	
	
	
	Монтажная длина L, мм

	
	
	Материал оболочки кабеля (для КТХА, см. табл. А.2)

	
	Исполнение ТП (см. приложение А)

	Преобразователь термоэлектрический


Примечания
1. Класс допуска 2 в строке заказа не указывается.
2. 1 ЧЭ в строке заказа не указывается.

3. У ТП во взрывозащищенном исполнении в условном обозначении         добавляется индекс «Ех» (например, КТХА-0299-02-Т6-Ех).
Приложение Б
(справочное)

По заказу возможно изготовление открытого изолированного спая по рис. Б.1, например, в термопарах для измерения температуры плиты              кристаллизатора.

[image: image5.jpg]



Рисунок Б.1

По заказу возможна дополнительная установка любого компонента или компонентов (позиции или позиций) по рис.Б.2.

[image: image6.jpg]=D

o o




Рисунок Б.2

Поз.1 – Упорный фланец.
Поз.2 – Пружина.
Поз.3 – Монтажный штуцер.
Поз.4 – Накидная гайка.
Поз.5 – Разъем.

Таблица Б.1 – Материал изоляции компенсационных проводов (для исполнений -0299-03)

	Обозначение
	Материал изоляции

	ФФЭ
	Изоляция жил – фторопласт, общая – фторопласт, экран

	ФЭФ
	Изоляция жил – фторопласт, экран, общая - фторопласт

	ФФ
	Изоляция жил – фторопласт, общая - фторопласт

	ФС
	Изоляция жил – фторопласт, общая - силикон

	Примечание – Допускается применение других компенсационных проводов, с неуказанным в таблице материалом изоляции по заказу. В данном случае в скобках указывается наименование провода (например,
КТХА-0299-03-400(1000КТМФС), КТХА-0299-03-200(1000ККМСЭ).


	[image: image7.jpg]NMPUEOP






Контактная информация:

	Адрес:
	454047, Россия, Челябинск,

ул. 2-я Павелецкая, д. 36, стр. 3, оф. 203

	Телефон:
	+7 (351) 725-76-97 (многоканальный)

	E-mail:
	sales@tpchel.ru

	Сайт:
	www.tpchel.ru

	
	

	Сервисная служба:


	+7 (351) 725-76-62, 725-74-72, 725-75-10


Продукция произведена ООО «ЧТП»












ЧТП 2026
14
15

