2.821.092 РЭ
2.821.092 РЭ

[image: image1.jpg]TennonPueop © AL

[IpeobOpazoBaTenm TEPMOIIEKTPHICCKHE
TXA/TXK-0395

2.821.092 P2
|
|

W

C ‘ PYKOBOI[CTBO I10 SKCILIyaTalluu





СОДЕРЖАНИЕ

3ВВЕДЕНИЕ


31
ОПИСАНИЕ И РАБОТА


31.1
Назначение изделия


31.2
Технические характеристики


51.3
Комплектность изделия


51.4
Устройство и работа


51.5
Обеспечение взрывозащищенности ТП


61.6
Маркировка и пломбирование


71.7
Упаковка


72
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ


72.1
Эксплуатационные ограничения


82.2
Подготовка изделия к использованию


82.3
Обеспечение взрывозащиты при монтаже и эксплуатации


82.4
Действия персонала, при возникновении возможных неисправностей


93
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ


94
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ


95
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ


106
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


117
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


118
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ


119
УТИЛИЗАЦИЯ


12Приложение А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА И ИСПОЛНЕНИЯ




Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит           сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках                 преобразователей термоэлектрических типа ТХА-0395, ТХК-0395                  (далее – ТП) выпускаемых по ТУ 311-00226253.026-2011, и содержит           указания, необходимые для их правильной и безопасной эксплуатации. 

Перечень исполнений, габаритные размеры, масса и пример записи при заказе приведены в Приложении А.

Перед эксплуатацией обслуживающий персонал должен внимательно ознакомиться с настоящим РЭ на изделие и пройти инструктаж по технике безопасности.

1
ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1
Назначение изделия

Преобразователи термоэлектрические ТХА-0395, ТХК-0395                   предназначены для контроля температуры батонов колбас и других            пищевых изделий в паровых камерах обжарки.

ТП могут иметь исполнения:

–
общепромышленное;
–
взрывозащищенное с видом защиты «искробезопасная                    электрическая цепь».
Преобразователи термоэлектрические имеют обыкновенное                  исполнение группы С4 по ГОСТ Р 52931-2008, но при этом верхнее значение температуры окружающего воздуха: 

– для ТП общепромышленного исполнения до плюс 85 (С;

– для ТП взрывозащищённого исполнения до плюс 80 (С.

1.2
Технические характеристики

	1.2.1
Условное обозначение исполнения ТП:
	см. стр.11 п.7

	1.2.2
Условное обозначение номинальной статической характеристики (НСХ) по ГОСТ Р 8.585-2001:

	

	– для ТХА

– для ТХК
	К

L

	1.2.3
Класс допуска по ГОСТ Р 8.585-2001: 

(нужное подчеркнуто)
 
– для ТХА







– для ТХК
	1
2

2

	1.2.4
Диапазон измеряемых температур (номинальная температура применения), (С:
	от - 40 до 200

 (100)

	1.2.5
Пределы допускаемых отклонений от НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001 в диапазоне измеряемых температур должны составлять:

	а) для ТХА

класс допуска 1:
	

	– в диапазоне температур от -40 (С до +375 (С
	±1,5 (С

	класс допуска 2:
	

	– в диапазоне температур от -40 (С до +333 (С
	±2,5 (С

	б) для ТХК

класс допуска 2: 
	

	– в диапазоне температур от -40 (С до +360 (С
	±2,5 (С

	(t – температура измеряемой среды, °С)

	1.2.6
Степень защиты от воздействия пыли и воды по 
ГОСТ 14254-2015:

	– для ТХА/ТХК-0395,-01,-03,-04

– для ТХА/ТХК-0395-02,-05
	IP5Х

IP55

	1.2.7
Показатель тепловой инерции, с, не более:
	5

	1.2.8
Условное давление измеряемой среды, МПа:
	0,4

	1.2.9
Устойчивость ТП к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008:
	N3

	1.2.10
Количество рабочих спаев:
	1

	1.2.11
Рабочий спай:

	– для ТХА/ТХК-0395,-01,-02

– для ТХА/ТХК-0395-03,-04,-05
	не изолирован
изолирован

	1.2.12
Электрическое сопротивление изоляции между термоэлектродами и защитной арматурой (для исполнений с изолированным рабочим спаем) при температуре окружающего воздуха (25±10) (С и относительной влажности от 30% до 80%, не менее 100 МОм.

	1.2.13
Электрические параметры ТП при работе в комплекте с оборудованием с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь»:

	– максимальный выходной ток (Io), мА

– максимальное выходное напряжение (Uo), В
	1,0

0,5

	1.2.14
Материал защитной арматуры:
	сталь 12Х18Н10Т

	1.2.15
Ресурс ТП при номинальной температуре применения, ч, не менее:
	10000

	1.2.16
Средний срок службы составляет:

	– для ТП с диаметром термоэлектродов не менее 
0,45 мм и работающих при температуре не выше +450 (С, лет:
– для остальных ТП, года:
	6

4

	1.2.17
Назначенный срок службы 4 года. При успешном прохождении ТП периодической поверки, назначенный срок службы продляется на     величину следующего МПИ.

	1.2.18
Параметры предельных состояний:

– превышение допустимых отклонений соответствующему классу по п.1.2.5;

– истечение назначенного срока службы;

– необратимое разрушение деталей защитной арматуры, корпуса, кабельных вводов и других комплектующих, вызванное коррозией,             эрозией и старением материалов;

– обрыв или короткое замыкание цепи чувствительного элемента.


1.3
Комплектность изделия

	1.3.1
Преобразователь термоэлектрический, шт.
	1

	1.3.2
Руководство по эксплуатации, экз.
	1


1.4
Устройство и работа

1.4.1
Измерение температуры основано на явлении возникновения в цепи ТП термоэлектродвижущей силы при разности температур между его рабочим и свободными концами. Величина термоэлектродвижущей силы зависит от этой разности температур и фиксируется потенциометром.
1.4.2
Измерительным узлом ТП является чувствительный элемент (ЧЭ), состоящий из двух термоэлектродов хромель и алюмель для ТХА; хромель и копель для ТХК. Для исполнений ТХА-0395-02, ТХК-0395-02, ТХА-0395-05 и ТХК-0395-05 от рабочего до свободных концов идет                  проволока термоэлектродная во фторопластовой оболочке, для остальных          исполнений в качестве удлинительных проводов используется                  компенсационный кабель типа СФКЭ. 
1.4.3
Чувствительный элемент помещен в защитную металлическую арматуру. Положительный термоэлектрод помечен красным цветом.          Конструкция ТП – неразборная.
Примечание – Допускается внесение изменений в конструкцию изделия, не влияющих на функциональное назначение, присоединительные размеры и технические характеристики изделия. Допускается изменение материалов в составе изделия в одностороннем порядке без изменения качественных, метрологических и технических характеристик и функциональных свойств выпускаемой продукции без уведомления заказчика.

1.5
Обеспечение взрывозащищенности ТП
1.5.1
ТП взрывозащищенного исполнения должны соответствовать требованиям ГОСТ 31610.0-2019, ГОСТ 31610.11-2014 и предназначены для применения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты, требованиям 
ГОСТ IEC 60079-14-2013 и отраслевых Правил безопасности, регламентирующих применение данного оборудования во взрывоопасных зонах. ТП взрывозащищенного исполнения имеют маркировку по взрывозащите: 
«0Ex ia IIC T6 Ga X».

Индекс Х – означает:

– подключаемая к ТП регистрирующая аппаратура должна иметь          искробезопасную электрическую цепь по ГОСТ 31610.11-2014 
(IEC 60079-11:2011), а ее искробезопасные параметры (уровень                  искробезопасной цепи и подгруппа электрооборудования) должны соответствовать условиям применения во взрывоопасной зоне;

– при эксплуатации необходимо принимать меры защиты головки и внешней части ТП от нагрева (вследствие теплопередачи от измеряемой среды) выше температуры, допускаемой для температурного класса Т6.

–
диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации:

от минус 60 °С до плюс 80 °С;
· подключение открытых контактов должно быть осуществлено вне взрывоопасной зоны (во взрывобезопасной зоне).

1.5.2
ТП взрывозащищенного исполнения могут применяться на объектах в зонах класса 0, 1 и 2 по ГОСТ 31610.10-1-2022, где возможно образование смесей горючих газов и паров с воздухом категории IIC температурной группы Т6 включительно по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

1.5.3
Взрывозащищенность ТП обеспечивается следующими               средствами:

– электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность              изоляции ТП соответствуют требованиям ГОСТ 31610.11-2014 
(IEC 60079-11:2011);

– в ТП отсутствуют электрические элементы способные накапливать электрическую энергию, превышающую допустимые значения по 
ГОСТ 31610.11-2014(IEC 60079-11:2011);

– конструкция ТП выполнена с учетом общих требований                     ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-11:2017) для электрооборудования,           размещенного во взрывоопасных зонах. Фрикционная искробезопасность обеспечивается выбором конструкционных материалов.

– электрические параметры искробезопасной цепи соответствуют            указанным в пункте 1.2.13. 

1.5.4
Максимальная температура нагрева поверхности элементов ТП не превышает плюс 85 ºС, что соответствует температурному классу Т6.

1.6
Маркировка и пломбирование

1.6.1
Маркировка ТП должна содержать:

–
товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

–
обозначение типа ТП;

–
условное обозначение НСХ;

–
класс допуска;

–
рабочий диапазон измерений;

–
порядковый номер ТП по системе нумерации предприятия-изготовителя;

–
дата выпуска (год, месяц).

1.6.2
Для взрывозащищенных ТП дополнительно выполняется маркировка по взрывозащите и наносятся следующие знаки и надписи:

–
знак соответствия стандартам взрывозащиты Ех;

–
маркировка по взрывозащите 0Ex ia IIC T6 Ga X;

–
номер Сертификата соответствия техническому регламенту таможенного союза;

–
знак Евразийского соответствия (ЕАС).

1.6.3
Маркировка транспортной тары ТП должна соответствовать чертежам предприятия-изготовителя и содержать манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Верх» по ГОСТ 14192-96.

Маркирование транспортной тары должно быть произведено любым способом, обеспечивающим четкость и сохранность надписей при транспортировании.

1.7
Упаковка

1.7.1
Упаковка должна соответствовать категории упаковки КУ-1 по ГОСТ 23170-78.

1.7.2
Вариант внутренней упаковки ВУ-1, вариант временной защиты В3-0 по ГОСТ 9.014-78.

1.7.3
Упаковывание датчиков должно производиться в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 15 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

1.7.4
Транспортная тара должна быть выполнена по чертежам предприятия-изготовителя с учётом требований ГОСТ 5959-80. В экспортном исполнении и в районы с тропическим климатом и Крайнего Севера, а также при транспортировании морским путем, транспортная тара должна быть выполнена по чертежам предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями ГОСТ 2991-85 и ГОСТ 24634-81 и дополнительными требованиями договора.

2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1
Эксплуатационные ограничения

2.1.1
ТП должен эксплуатироваться в полном соответствии с              настоящим РЭ. 

2.1.2
Не допускается эксплуатация ТП в следующих случаях:

– превышение допустимых отклонений соответствующему классу по п.1.2.5;

– разрушение целостности защитной арматуры;

– нарушение целостности изоляции оболочки кабеля (удлинительных проводов);

– обрыв или короткое замыкание чувствительного элемента;

– снижение электрического сопротивления изоляции между цепью         чувствительного элемента и металлической частью защитной арматуры ниже значения, указанного в п. 1.2.12 (для исполнений с изолированным рабочим спаем).

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации ТП не должны подвергаться термоудару (резкому нагреванию или охлаждению), а также механическим ударам.

2.2
Подготовка изделия к использованию
2.2.1
Распаковать ТП и проверить комплектность.
2.2.2
Произвести внешний осмотр. Проверить соответствие                габаритных размеров и маркировки полярности. Проверить соответствие              паспортной таблички основным техническим данным в руководстве по                 эксплуатации.
2.2.3
Выдержать ТП после извлечения из упаковки при температуре (25±10) °С и относительной влажности от 30 % до 80 % в течение 1-2         часов. 
2.2.4
Проверить целостность токоведущей части омметром. При наличии обрыва заменить ТП на новый.

2.2.5
Проверить электрическое сопротивление изоляции между             чувствительным элементом и защитной арматурой (для ТП с                   изолированным рабочим спаем).
2.2.6
Установить ТП в соответствующее гнездо и подключить к          вторичному прибору.

2.3
Обеспечение взрывозащиты при монтаже и эксплуатации

2.3.1
ТП во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок должны применяться в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, строгим соблюдением требований ГОСТ 31610.0-2019 
(IEC 60079-0:2017), действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ гл.7.3) и других нормативных документов, регламентирующих             применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

2.3.2
Подключаемая к ТП регистрирующая аппаратура должна иметь искробезопасную электрическую цепь по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), а ее искробезопасные параметры (уровень искробезопасной цепи и подгруппа электрооборудования) должны соответствовать условиям применения во взрывоопасной зоне и действующий сертификат ТР ТС 012.

2.4
Действия персонала, при возникновении возможных              неисправностей 

2.4.1 
Изолировать участок технологической линии с использованием запорной арматуры, либо остановить технологическую линию полностью.

2.4.2 
Сбросить давление внутри изолированного участка.

2.4.3 
Изолированный участок должен быть охлажден до безопасной для обслуживающего технического персонала температуры.

2.4.4 
Произвести работы по демонтажу устройства, руководствуясь настоящим руководством, а также нормативными документами, правилами производства, действующими на предприятии.

2.4.5 
Ремонт ТП на месте эксплуатации не допускается.

2.4.6
Обратиться к предприятию-изготовителю.

3
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

3.1
Настоящий раздел устанавливает методику периодической поверки ТП. Требования к организации, порядку проведения и форме представления результатов поверки согласно приказу Минпромторга России 
от 31 июля 2020г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию                    свидетельства о поверке».

Межповерочный интервал 2 года.

3.2
Поверка проводится по Методике поверки МП-06-2024-20          «Преобразователи термоэлектрические типа ТХА, КТХА, ТКХ, КТХК, ТЖК, КТЖК, ТНН, КТНН».

4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

4.1
К монтажу и эксплуатации допускается персонал, ознакомленный с настоящим РЭ, прошедший инструктаж по технике безопасности, а также обучение и проверку знаний в соответствии с производственными инструкциями. Персонал должен иметь квалификационную группу по технике          безопасности не ниже II и образование не ниже среднего специального. 

4.2
Эксплуатация датчиков должна производиться согласно               требованиям главы 7.3 ПУЭ, главы 3.4 ПТЭЭП и других нормативных            документов, регламентирующих применение электрооборудования.

4.3
Не допускается применение датчиков для измерения температуры сред, агрессивных по отношению к материалам защитной арматуры,            контактирующим с измеряемой средой.

4.4
При эксплуатации ТП взрывозащищенного исполнения персонал должен выполнять все мероприятия в полном соответствии с подразделом 2.3 настоящего РЭ.

4.5
При монтаже, демонтаже и обслуживании ТП во время                  эксплуатации на объекте необходимо соблюдать меры предосторожности от                получения ожогов и других видов поражения в соответствии с правилами техники безопасности, установленными на объекте.

5
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1
Транспортирование ТП в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах (авиатранспортом – в отапливаемых, герметизированных отсеках, кроме ТП с длиной монтажной части 2000 мм и более) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

5.2
Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 (навесы или помещения, где колебания температуры и           влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе), для морских перевозок в трюмах – условиям хранения 3 и для тропического исполнения – условиям хранения 6 по ГОСТ 15150-69.

5.3
Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 и относиться к складским помещениям изготовителя и потребителя.

5.4
Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ТП, упакованные в транспортную тару, не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки                      транспортной тары должен исключать возможность перемещения ТП.

5.5
Не допускается хранение ТП без упаковки в помещениях,              содержащих газы и пары, вызывающие коррозию.

5.6
Назначенный срок хранения ТП в условиях транспортирования и хранения (п. 5.2, 5.3) – не более 1 года с момента изготовления. При          успешном прохождении приёмо-сдаточных испытаний назначенный срок хранения может быть продлен на 6 месяцев.

6
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1
Изготовитель гарантирует соответствие ТП требованиям               технических условий ТУ 311-00226253.026-2011 при соблюдении условий транспортирования, монтажа, эксплуатации и хранения.

6.2
Гарантийный срок эксплуатации преобразователей термоэлектрических – до 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18          месяцев с даты изготовления, в пределах ресурса.

6.3
Действие гарантийных обязательств прекращается в случае:

– истечения гарантийного срока;

– несоблюдения потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем РЭ;

– утери (утраты) паспорта;

– отсутствия серийного номера и даты выпуска на ТП;

– механических повреждений ТП, а также самостоятельного ремонта или модификации ТП, не предусмотренных настоящим РЭ.

6.4
Претензии потребителя принимаются в течение гарантийного        срока. Для рассмотрения претензии потребитель предоставляет:

– РЭ на ТП;

– акт о выявленных недостатках и (или) несоответствий ТП               техническим характеристикам, указанным в РЭ.

7
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Преобразователь термоэлектрический ТХ__-0395_________________, 
№ _______ изготовлен и принят в соответствии с обязательными                 требованиями государственных стандартов, ТУ 311-00226253.026-2011 и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК: 

	М. П. 


	_______________________
(личная подпись)
	___________________
(расшифровка подписи)

	_________________________
(год, месяц, число)


Первичную поверку произвел:

	М. П. 


	______________________
(личная подпись)
	__________________
(расшифровка подписи

	________________________
(год, месяц, число)


8
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Преобразователь термоэлектрический упакован согласно                  требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Упаковку произвёл

	______________________
(должность)
	__________
(личная подпись)
	________________
(расшифровка подписи)

	___________________
(год, месяц, число)
	
	


9
УТИЛИЗАЦИЯ

9.1
Для разбора и утилизации термопреобразователи передаются в специализированную организацию по утилизации. Утилизация                   осуществляется в соответствии с действующими на момент утилизации нормами и правилами, принятыми на территории РФ.

Приложение А
(справочное)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА И ИСПОЛНЕНИЯ
[image: image2.jpg]A

60

!
A

60

2500 v 4500

Les
O - []
R
Bl | o] [ -
J\ ﬁ\ ﬁﬁ‘ | —





Рисунок А.1

Таблица А.1 – Габаритные размеры и масса

	Условное обозначение
	L, мм
	Масса, г, не более
	Условное 
обозначение 
	L, мм
	Масса, г, не более

	ТХА-0395

ТХК-0395
	2500
	250
	ТХА-0395-03

ТХК-0395-03
	2500
	250

	ТХА-0395-01

ТХК-0395-01
	4500
	450
	ТХА-0395-04

ТХК-0395-04
	4500
	450

	Рабочий спай не изолирован
	Рабочий спай изолирован

	Примечание – У ТП во взрывозащищенном исполнении в условном обозначении добавляется индекс «Ех» (например, ТХК-0395-01-Ех).


[image: image3.jpg]2500

A

|





Рисунок А.2 
Таблица А.2 – Габаритные размеры и масса

	Условное
обозначение 
	L, мм
	Масса, г, не более
	Условное
обозначение
	L, мм
	Масса, г, не более

	ТХА-0395-02

ТХК-0395-02
	2500
	180
	ТХА-0395-05

ТХК-0395-05
	2500
	180

	Рабочий спай не изолирован
	Рабочий спай изолирован


	Пример записи при заказе 

ТХА - 0395-02 - 2500мм, кл.1, С4, ТУ 311-00226253.026-2011, 2 шт.

	
	
	
	
	
	
	Кол-во

	
	
	
	
	
	Наименование технических условий1)

	
	
	
	
	Климатическое исполнение

	
	
	
	Класс допуска2)

	
	
	Монтажная длина (см. таблицы Б)

	
	Исполнение ТП (см. приложение Б)

	Преобразователь термоэлектрический


Примечания

1. Допускается не указывать.

2. Класс допуска 2 в условном обозначении ТП не указывается.          Указывается класс допуска 1.

3. У ТП во взрывозащищенном исполнении в условном обозначении добавляется индекс «Ех» (например, ТХК-0395-02-Ех).
ДЛЯ ЗАМЕТОК
ДЛЯ ЗАМЕТОК
	[image: image4.jpg]NMPUEOP






Контактная информация:

	Адрес:
	454047, Россия, Челябинск,

ул. 2-я Павелецкая, д. 36, стр. 3, оф. 203

	Телефон:
	+7 (351) 725-76-97 (многоканальный)

	E-mail:
	sales@tpchel.ru

	Сайт:
	www.tpchel.ru

	
	

	Сервисная служба:


	+7 (351) 725-76-62, 725-74-72, 725-75-10


Продукция произведена ООО «ЧТП»












ЧТП 2026
14
15

