2.821.117 РЭ
12

11
2.821.117 РЭ

	ОКП  42 1150
	

	
[image: image1.png]



	


ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

                                                    ТИПА ТПП-П, ТНН-П, ТХА-П

Руководство по эксплуатации

2.821.117 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с работой термопреобразователей и содержит необходимый объём сведений, достаточных для их правильной эксплуатации. Использование термопреобразователей должно производиться только после ознакомления со всеми разделами руководства по эксплуатации.

1
ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1
Назначение
Проверочные преобразователи термоэлектрические типа ТПП-П-В, ТПП-П-Р, ТПП-П-К, ТНН-П-В, ТНН-П-Р, ТНН-П-К, ТХА-П-В, ТХА-П-Р,      ТХА-П-К (в дальнейшем ТП-П), предназначены для периодического контроля  показаний термопреобразователей     ТПП-1к-П, ТПП-2к-П, 
ТПР-1к-П, ТПР-2к-П, ТПП-1к-П-01,  ТПП-2к-П-01, ТПР-1к-П-01,  
ТПР-2к-П-01, ТХА-1к-П,  ТХА-2к–П, ТНН-1к-П, ТНН-2к-П 

ТУ 4211-071-00226253-2009 (в дальнейшем ТП)  на месте их установки в соответствии с таблицей. 

	Условное обозначение 

ТП / ТП-П
	ТПП-П
	ТНН-П
	ТХА-П

	ТПП-1к-П,  ТПП-2к-П, 

ТПР-1к-П,  ТПР-2к-П


	+
	+
	-

	ТПП-1к-П-01, ТПП-2к-П-01, 

ТПР-1к-П-01, ТПП-2к-П-01


	+
	-
	-

	ТХА-1к-П,  ТХА-2к-П
	+
	+
	+

	ТНН-1к-П, ТНН-2к-П
	+
	+
	+

	Знак « + » контроль проводится, знак  « - » контроль не проводится


Контроль показаний осуществляется путём кратковременной       установки ТП-П в специальный канал ТП.
Климатическое исполнение – С4 по ГОСТ Р 52931-2008, при этом                  верхнее значение температуры окружающего воздуха до 85 °С

1.2
Характеристики

	1.2.1Условное обозначение исполнения:
	 см. стр. 7

	1.2.2 Диапазон измеряемых температур, °С:

( В скобках указана предельная температура   при кратковременном применении)                             
                                   ТПП-П
        ТНН-П
        ТХА-П

	от    0 до +1250   
от    0 до +1000(1250)

от (40 до +1000(1100)


	1.2.3
 Номинальная статическая характеристи-

ка преобразования (НСХ) по ГОСТ Р 8.585-2001:
 для ТПП-П                                                                                               ТНН-П                                                                                   ТХА-П
	S
N
К

	1.2.4
Класс допуска  по ГОСТ 6616-94
	1

	1.2.5 Пределы допускаемых отклонений от НСХ по ГОСТ 6616-94 в 
         диапазоне измеряемых температур должны составлять, ºС:
а) для ТПП-П 

· от 0 ºС до 1100 (С  включительно –               ( 1; 

    свыше 1100 ºС до 1250 (С  включительно -  ( [1 + 0,003  (t-1100)]
б) для ТНН-П, ТХА-П 

· от 0 ºС до 375 (С  включительно –                 ( 1,5; 

    свыше 375 ºС до 1250 (С  включительно -    ( 0,004  ItI
 (t - температура измеряемой среды, (С).
П р и м е ч а н и я
1 Допускается  по требованию заказчика изготавливать ТНН-П, ТХА-П с пределами допускаемых отклонений от НСХ в диапазоне температур от 0 ºС до 300 (С  включительно   -  1,1 (С,  в диапазоне температур свыше 300 ºС до   1250 ºС включительно ± 0,4 %  от номинального значения .

2 Допускается  по требованию заказчика изготавливать ТПП-П с пределами допускаемых отклонений от НСХ в диапазоне температур от 0 ºС до 600 (С включительно   -  0,6 (С, в диапазоне свыше 600 ºС до 1250 ºС включительно
± 0,1 %  от номинального значения. 
           3 Для ТНН-П, ТХА-П, а также по требованию заказчика для 
ТПП-П определяется действительное отклонение от НСХ  для каждого ЧЭ каждого преобразователя при температурах, указанных в заказе, но более 300 (С  и через 100 ºС с оформлением протокола калибровки с указанием действительных значений ТЭДС по форме приложения Б 

	1.2.6
Показатель тепловой инерции, не более 5 c.
	

	1.2.7
Вибропрочность термопреобразователя 
          по ГОСТ Р 52931-2008, группа исполнения F3.
	


	1.2.8 Степень защиты головки  от воздействия пыли и воды по  
         ГОСТ 14254-2015  для ТПП-П-К, ТНН-П-К, ТХА-П-К 

                                     для ТПП-П-Р, ТНН-П-Р, ТХА-П-Р

                              для ТПП-П-В, ТНН-П-В, ТХА-П-В
	IP54

IP5X
IP65

	1.2.9 Ресурс при циклическом режиме не менее 500 циклов                   

         (250 ч); 1цикл (нагрев – охлаждение) - 0,5 ч.
	

	1.2.10 Сведения о содержании драгоценных металлов

           (для ТПП-П), г:
	

	платина ПлТ ___________________
	

	платинородий ПР-10 _____________
	


1.3
Состав изделия

1.3.1
Термопреобразователь изготавливается в трех исполнениях (приложение А; рис.А.1, А.2, А.3) с длиной монтажной части 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 мм (или любая  другая длина в указанном интервале).
1.3.2 В комплект поставки термопреобразователя входят:

· термопреобразователь
– 1 шт.;

· руководство по эксплуатации
– 1 экз.

1.3.3
Термопреобразователь относится к одноканальным,            однофункциональным изделиям.

1.4
Устройство

1.4.1
Измерение температуры основано на явлении возникновения в цепи термопреобразователя термоэлектродвижущей силы при                 разности температур между его рабочими и свободными концами.        Величина термоэлектродвижущей силы зависит от этой разности               температур и фиксируется потенциометром.

1.4.2
Измерительным узлом термопреобразователя является чувствительный элемент (ЧЭ), изготовленный на базе термопарного кабеля 
Ø3 мм с металлической оболочкой. 
1.5
Маркировка

1.5.1
Маркировка должна содержать:
· товарный знак предприятия-изготовителя:

· обозначение типа термопреобразователя;

· дата выпуска (год, месяц);

· условное обозначение НСХ;

· класс допуска;

· рабочий диапазон измерений;
· порядковый номер термопреобразователя по системе нумерации предприятия-изготовителя.

1.5.2
Маркировка транспортной тары должна содержать                    манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Верх».

2
ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ
2.1
Проверить сохранность тары, распаковать                                         термопреобразователь и проверить комплектность.

2.2
Произвести внешний осмотр. Проверить соответствие                   габаритных размеров и маркировки полярности.

Проверить соответствие паспортной таблички основным                      техническим данным в руководстве по эксплуатации.

2.3
Выдержать термопреобразователь после извлечения из             упаковки при температуре (25 ± 10) °С и относительной влажности от 30 % до 80 % в течение 1-2 часов.

2.4
Проверить целостность токоведущей части омметром.

2.5
Подсоединить удлиняющие провода с соблюдением                   полярности к  термопреобразователю. 
2.6 Для осуществления контроля показаний ТП в рабочих условиях, снять крышку корпуса ТП и вставить рабочую часть ТП-П в дополнительную полость ТП. ТП-П установите таким образом, чтобы рабочий торец термопреобразователя гарантировано упирался в дно защитного чехла проверяемого термопреобразователя. Показания ТП и ТП-П определяют при различных температурных режимах работы термометрируемого объекта, затем по показаниям ТП-П определяют температуру, после чего находится отклонение ТЭДС  развиваемой ТП,  от значений ТЭДС, установленных для данной температуры НСХ.  Таким образом, осуществляется контроль показаний рабочего ТП.
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Термопреобразователи предназначены для проведения 500            замеров.  ТП-П   подлежат первичной поверке до ввода в эксплуатацию в соответствии с ГОСТ 8.338-2002 «ГСИ Преобразователи                         термоэлектрические. Методика поверки».
4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

При монтаже, демонтаже и обслуживании термопреобразователя во время эксплуатации на объекте необходимо соблюдать меры предосторожности от получения ожогов и других видов поражения в соответствии с правилами техники безопасности, установленными на объекте.

5
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1
Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 (навесы или помещения, где колебания температуры и               влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе), для морских перевозок в трюмах – условиям хранения  3 по ГОСТ 15150-69.

5.2
Транспортирование термопреобразователя в упаковке               предприятия-изготовителя должно производиться всеми видами                транспорта в крытых транспортных средствах.

5.3
Условия хранения в складских помещениях изготовителя и             потребителя должны соответствовать условиям хранения 3 по                        ГОСТ 15150-69.
5.4
Не допускается хранение термопреобразователя без упаковки в помещениях, которые содержат газы и пары, вызывающие коррозию.

6
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1
Изготовитель гарантирует соответствие термопреобразователя требованиям технических условий при соблюдении условий                     транспортирования, монтажа, эксплуатации и хранения.

6.2
Гарантийный срок эксплуатации термопреобразователя – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но в пределах ресурса.

6.3
Гарантийный срок хранения термопреобразователя  не более 
6 месяцев со дня изготовления.
7
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Термопреобразователь ______________________________,               заводской номер 

№_________, изготовлен и принят в соответствии с обязательными      требованиями государственных стандартов, ТУ 4211-036-00226253-2009; признан годным для эксплуатации.  

Приемо-сдаточные испытания произвел:
	М. П. 


	______________________
(личная подпись)
	_________________
(расшифровка подписи)

	_________________________
(год, месяц, число)


Первичную поверку произвел:
	М. П. 


	______________________
(личная подпись)
	___________________
(расшифровка подписи)

	_________________________
 (год, месяц, число)


Протокол калибровки №               прилагается ( для ТХА-П, ТНН-П), а также по требованию заказчика для ТПП-П
8
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Термопреобразователь ​​ упакован согласно требованиям,                 предусмотренным в действующей технической документации.
	______________________
(должность)
	_______________
(личная подпись)
	_______________
(расшифровка подписи)

	______________________
(год, месяц, число)
	
	


Приложение А

(справочное)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА И ИСПОЛНЕНИЯ

	[image: image2.jpg]0

|

!

/0

27





	[image: image3.jpg]&

&

A\

]

i

ayYa )
\/\/@

o]

ar

H

|






	
	


          Рисунок А.1                                                    Рисунок А.2

ТПП-П-К, ТНН-П-К, ТХА-П-К                     ТПП-П-Р, ТНН-П-Р, ТХА-П-Р
[image: image4.png]L1

30

77

—
= -

#5





Рисунок А.3
ТПП-П-В
[image: image5.jpg]LT

34

!
|

HEA

Og




Рисунок А.4

ТНН-П-В, ТХА-П-В
Т а б л и ц а А.1

	Обозначение
	Условное обозначение исполнения ТП-П
	Длина монтажной части L, мм
	L1, мм
	Масса, кг, не более
	Рис.

	2.821.117-00
	  ТПП-П-К-L 
	320…3150
	-
	от

0,09

до

0,9
	Рис.А.1

	                -01
	  ТНН-П-К-L 
	320…3150
	-
	
	

	                -02
	  ТХА-П-К-L
	320…3150
	-
	
	

	               -03
	  ТПП-П-Р-L
	320…3150
	-
	
	Рис.А.2

	                -04
	  ТНН-П-Р-L
	320…3150
	-
	
	

	                -05
	  ТХА-П-Р-L
	320…3150
	-
	
	

	                -06
	  ТПП-П-В-L (L1)
	320…3150
	100…60000
	
	Рис.А.3

	                -07
	  ТНН-П-В-L (L1)
	320…3150
	100…60000
	
	

	                -08
	  ТХА-П-В-L (L1)
	320…3150
	100…60000
	
	


Приложение Б

(справочное)

Протокол №  ____ от ___________г.

Калибровка термоэлектрического преобразователя типа ______________________ 

Средства калибровки:

Эталонный термометр 1-го,2-го разряда (нужное подчеркнуть) типа ППО  №__________;

Измерительная система АСПТ № 22-121.

Условия поверки:

Окружающая температура     ___________º С.

Атмосферное давление          _________ мм.рт.ст.

Относительная влажность      _______ %.

                        Результаты калибровки      ___________   № _______

	tº, по эталону,

ºС
	Значение ТЭДС,

mV


	Значение

tº, ºС
	Погрешность

от НСХ,  ºС
	Допускаемые

значения, ºС


	Поправка,     ºС
	Примеч.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Вывод:

                       _____________ № _________ удовлетворяет требованиям Заказчика.

           Поверитель:   
                                                              __________________

Для заметок
	[image: image6.jpg]NMPUEOP






Контактная информация:

	Адрес:
	454047, Россия, Челябинск,

ул. 2-я Павелецкая, д. 36, стр. 3, оф. 203

	Телефон:
	+7 (351) 725-76-97 (многоканальный)

	E-mail:
	sales@tpchel.ru

	Сайт:
	www.tpchel.ru

	
	

	Сервисная служба:


	+7 (351) 725-76-62, 725-74-72, 725-75-10


Продукция произведена ООО «ЧТП»












ЧТП 2026
_1019044901

