УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «ЧТП»

Э.А. Фаст

Подготовка средств измерений к периодической поверке

Правила проведения поверки и предоставления средств измерений (далее - СИ) на поверку установлены приказом Минпромторга Российской Федерации от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Поверке подлежат средства измерений утверждённого типа, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (ФЗ-102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений).

Требования к заказчику при передаче СИ в периодическую поверку:

- Средства измерений должны быть очищенными от загрязнений и консервационных смазок;

- СИ не должны иметь видимых, механических повреждений корпуса (вмятин, трещин), повреждений изоляции соединительных линий, дефектов и повреждений, влияющих на работу прибора, ухудшающих внешний вид, незакрепленных деталей и посторонних предметов внутри корпуса прибора;

- СИ должны иметь заводские (серийные) номера или буквенно-цифровые обозначения, нанесённые на корпус. Номера или обозначения должны однозначно идентифицировать каждый экземпляр СИ, а также год выпуска.

- Для СИ, эксплуатируемых в агрессивных средах, — обеззараживание (нейтрализация, дезактивация) с документами, подтверждающими выполнение мероприятий по обеззараживанию;

- СИ должны предоставляться с эксплуатационными документами (заводской паспорт, руководство по эксплуатации);

- СИ должны предоставляться с дополнительными устройствами, входящими в комплект и необходимыми для проведения поверки в соответствии с методиками поверки.

Подготовка СИ к периодической поверке включает следующие операции:

- Чистку корпуса от пыли и загрязнений при помощи сухой ветоши;

- Обработку корпуса прибора, датчиков температуры, контактов, разъемов  ватой, смоченной техническим спиртом;

- Проверку комплектности, правильность маркировки, отсутствие механических повреждений и других дефектов, которые могут повлиять на работоспособность и качество поверки;

- Проверку отсутствия незакрепленных деталей и посторонних предметов внутри корпуса;

- Проверку отсутствия обрывов и/или повреждений изоляции соединительных линий, подключения кабелей и проводов, при необходимости подтянуть все винтовые крепления;

- Проверку надежности крепления узлов, при необходимости требуется подтянуть все крепежные узлы;

- Проверку надежности клеммных соединений;

- Проверку сетевого питания и подключение к сети;

- Проверка работоспособности функции клавиш, кнопок переключения, функции индикации светодиодов, экранов/табло (при наличии);

- При необходимости (в зависимости от вида и типа СИ) калибровку, градуировку, юстировку, разборку/сборку СИ (при необходимости поверки в разобранном виде, касается датчиков температуры и термоэллектрических преобразователей разборных конструкций), настройку поверяемых параметров согласно, нормативных документов на СИ. Процесс калибровки, градуировки, юстировки должен быть проведен в полном объеме.

Объем работ при проведении подготовки СИ к поверке не ограничивается данным перечнем, при необходимости выполняются дополнительные процедуры, необходимые для правильного функционирования СИ.

При разработке данного перечня процедур подготовки к поверке использовались следующие документы:

- Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

- ФЗ-102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений»;

- «Руководство по эксплуатации Диск-250М» 2.556.086 РЭ;

- «Руководство по эксплуатации Диск-250М-Сталь» 2.556.116 РЭ;

- «Руководство по эксплуатации Диск-250М1» 2.556.119 РЭ;

- «Руководство по эксплуатации КИСС-03» 2.085.003 РЭ;

- «Руководство по эксплуатации на датчики температуры ТР, ТП» 2.822.109РЭ;

- «Руководство по эксплуатации на датчики температуры серии ТР-Е, ТП-Е» 2.822.115-01РЭ;

- «Руководство по эксплуатации на термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТСМУ-Л, ТСПУ-Л, ТХАУ-Л, ТСМУ-Л-Ехi, ТСПУ-Л-Ехi, ТХАУ-Л Ехi» 2.821.129РЭ.